十遥测监护技术参数

一、整机要求

1. 遥测发射盒重量不超过265克（含锂电池），无创血压模块重量不超过240克。

2. 遥测发射盒尺寸不超过130*70*30mm，无创血压模块尺寸不超过125* 65*25mm。

3. 遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，无创血压模块防水等级符合IP32要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2和NIBP）。 

4. 遥测发射盒采用彩色电容液晶显示触摸屏，屏幕尺寸≥3.5英寸，屏幕分辨率≥480*320像素，提供彩页或说明书证明文件。

5. 遥测发射盒屏幕可同时显示至少3个参数和2道波形，通过上下拖动屏幕能够查看所有的波形和参数。

二、监测参数

1. 配置心电，呼吸监护，提供HR，ST，PVC，RR测量值，配置血氧、无创血压监测，提供SpO2，PR，NIBP测量值。（ST，PVC在中央站上显示）

2. 具有多参融合算法，良好的抗干扰性能。

3. 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

4. 具有抗运动算法，良好的抗干扰性，提供彩页或说明书等证明文件。

5. 提供3/5导心电监护，最大支持7道ECG波形监测，心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿15-350 bpm。

6. 心电波形波速提供25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s等可选。

7. 心电滤波模式提供监护模式（0.5-40Hz），ST模式（0.05-40Hz）, 运动模式（1-20 Hz）。

8. 提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。（中央站上显示）。

9. 提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。（中央站上显示）。

10. 提供起搏分析。

11. 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。（中央站上显示）。

12. 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析，提供彩页或说明书等证明文件。

13. 提供阻抗呼吸，呼吸率测量范围：成人： 0-120 rpm，小儿： 0 -150 rpm。

14. 血氧饱和度测量范围：0-100%，来自于血氧的脉率测量范围：20-300 bpm。

15. 可显示弱灌注指数（PI），具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。

16. 血压测量范围（收缩压）：25-290 mmHg（成人），25-240 mmHg（小儿）。

17. 血压测量范围（平均压）：15-260 mmHg（成人），15-215 mmHg（小儿）。

18. 血压测量范围（舒张压）：10-250 mmHg（成人），10-200 mmHg（小儿）。

19. 提供手动、自动间隔、连续、序列测量模式。

20. 提供动态血压监测（ABPM）功能。

21. 无创血压模块提供500组最新的无创血压测量结果回顾，具有通过USB接口将测量数据导出到中央站。

三、系统功能

1. 采用声光双重三级报警系统。

2. 具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示

3. 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。

4. 支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。

5. 支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能。

6. 支持给患者发送消息。

7. 遥测发射盒可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池，工作时间不小于110h。

8. 采用608M WMTS无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。

9. 适用于成人、小儿的监测。

四、遥测监护系统（多参）配置：

1. 遥测发射盒，数量：10

2. 锂电池，数量：10

3. 无创血压模块（带电池），数量：10

4. 心电附件包，，数量：10

5. 血氧附件包，数量：10

6. 无创血压附件包，数量：10

7. 集中充电器，数量：1

有创呼吸机技术参数

一、基本要求：
1. 不小于15英寸液晶触摸屏，显示屏不小于3种界面自定义功能；
2. 中文操作界面，报警原因及处理方法可在线指导；
3. 呼吸机主机具有第二状态小屏幕，可显示分钟通气量及吸氧浓度等重要参数；
4. 能根据病人理想体重机器自动设定合适的通气参数；
5. 气动电控型呼吸机，适用于儿童、成人机械通气治疗；
6. 顺磁氧传感器；
7. 呼出端采用非压差式流量传感器，自动定标；随机配备不少于5个；
8. 智能吸痰功能：脱管吸痰时不送气，无报警，吸痰前后均提供纯氧3分钟；
9. 屏幕截图，呼吸机监测界面设置，监测数据等信息均可利用USB接口导出。
二、通气模式
1. CMV间歇正压通气、A/C 辅助控制通气、SIMV同步间歇指令通气、CPAP/PSV持续气道正压/压力支持通气、双水平气道正压通气、压力限制通气等；
2. 容量保证功能，压控模式下保证潮气量；
3. 自动流量调整功能，根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，全程支持自主呼吸；
4. 高流速氧疗功能, 并提供不小于50L/min持续流量。
三、通气参数设置值：
1. 吸气峰压：1- 95 cmH2O；
2. 潮气量：20 - 3000 ml；
3. 吸气流速：2 - 120L/min；
4. 呼气末正压PEEP：0－50cmH2O
5. 通气频率：0.5 - 150次/min；
6. 压力支持上升时间 ：0 - 2s；
7. 氧浓度（FiO2）：21-100%；
8. 触发灵敏度：0.2 - 15L/min；
9. 峰流速≥180L/min；
10. 窒息通气间隔：5-60秒；
11. 叹息ΔPEEP≥20cmH2O，叹息时间间隔20秒-180分钟；
12. 吸气保持操作最长时间40秒，呼气保持最长时间45秒；
13. 具备设置参数吸气压力、PEEP及吸气时间、呼吸频率链接功能，调节相关参数时驱动压及吸呼比不变，简化操作。
四、监测参数
1. 总分钟通气量、指令分钟通气量、自主呼吸，分钟通气量；
2. 平台压、呼气末正压、气道峰压、气道平均压、气道最小压力，氧疗平均气道压；
3. 吸入/呼出潮气量；
4. 气道阻力、肺顺应性、患者阻力、弹性阻力、肺膨胀系数C20/C；
5. 口腔闭合压P 0.1，可自动测量，并生成趋势图；
6. 最大吸气负压，浅频呼吸指数；
7. 监测三种呼吸环、呼吸监测趋势图不小于160小时；
8. 无需耗材即可监测气管插管尖端压力；
9. 内源性PEEP，气体陷闭量；
10. 具备与其他设备（如呼吸机中央站及EIT设备）数据互联的可能性。
五、报警参数
1. 气道压力（高/低）报警
2. 呼吸频率（高/低）报警
3. 吸入潮气量过高报警
4. 分钟通气量（高/低）报警
5. 窒息报警
6. 吸入氧浓度（高/低）报警
7. 管道脱落/泄漏报警
8. 吸入气体温度过高报警
9. 机器故障报警等
