全自动免疫荧光分析仪技术参数
一、参数要求：
1. 方法学：荧光免疫。
2. 样本类型：全血，血清、血浆。
3. 上样本方式：原始采血管。
4. 单次进样数量：≥20个样本。
5. 工作模式：
5.1、同时间多项目检测。
5.2、全自动机内操作模式，可自动摇匀采血管、穿刺取样、混匀、滴加、孵育、检测、弃卡。
6. 具备急诊位。
7. 同时可测试试剂卡种类：≥4种，每种试剂卡≥50个。
8. 测试速率：≥90个测试/小时。
9. 光源：LED。
10. 检测通道：≥15个检测通道。
11. 彩色液晶触摸显示屏≥12英寸。
12. 结果数据管理：最多可存储结果数据≥50000条，可选择结果查询时间区间进行查询。
13. 接口：USB接口、COM接口、以太网络接口、VGA接口。
14. 通讯支持：支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接。
二、检测项目
1. 心肌损伤标记物（心肌肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶、肌红蛋白）
2. N端-B型钠尿肽前体
3. B型尿钠肽（BNP）
4. D-二聚体检测


血气生化分析仪技术参数
1. 方法学：干式电化学/交流阻抗法。
2. 检测技术：干式电化学法，薄膜电极。
3. 实测参数：pH、pO2、pCO2、Na＋、K＋，Cl-，Ca++, Hct，Lac，Glu等。
4. 计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap，AnGap (K+)等，实测与计算参数≥35项。
5. 样本类型：支持动脉血、静脉血、混合动静脉血等≥6种样本类型。
6. 全参样本用量：≤80微升。
7. 进样方式：水平自动抽取。
8. 检测时间：从开始测量本次样本到给出本次样本结果≤55秒。
9. 耗材种类：≤2种。
10. 定标方式：每个测试前均需进行单点定标。
11. 质控：原厂三级液体指控。
12. 仪器重量与尺寸：≤3.8kg，≤350mm *300mm *200mm （长×宽×高）。
13. 屏幕与操作：≥7英寸彩色触摸屏。
14. 电池续航：连续待机24小时，连续测量次数≥50次（充满电的情况下，含打印）。
15. 通讯：可与院内信息系统（LIS/HIS）进行双向通讯。
16. 使用年限：≥10年。
17. 认证与奖项：FDA、CE、NMPA认证。
18. [bookmark: _GoBack]检测项目：酸碱度、二氧化碳分压、氧分压、钠离子、钾离子、氯离子、钙离子、红细胞压积、葡萄糖、乳酸。

