开颅手术动力系统技术参数
一、主机部分：
1. 主机采用电动驱动方式工作。 
2. 彩色触摸式屏幕控制，屏幕尺寸≥6.5英寸。
3. 主机可同时连接三把以上（包含三把）手柄，其中两把手柄可同时工作，手术中可以切换使用。
4. 主机可至少同时连接两个脚踏开关，两个脚踏开关可以同时控制同一个手柄。
5. 可以提供多种客制化选项，用户可以根据自己的偏好，自行定义手机运行时的转数、刹车速度、加速度等。
6. 可以储存多位用户的个人偏好设置文件。
7. 可自动识别手机并自动设置最佳运行参数。
8. 主机需具备调节手柄扭矩功能，扭矩设置范围从0-100%可调。
9. 内置冲洗泵，可同时为不少于两把的手柄冲水。
10. 具备手控开关以及脚踏开关模式。
二、脚踏部分：
1. 全封闭防水防污染设计。
2. 可提供无级变速，预设转速等多种转动模式。
3. 可控制冲洗和正反转等设定。
4. 脚踏按键可根据使用者喜好自主编程设定。
三、高速磨钻手机：
1. 手机与接头分体式设计。
2. 一把手机实现钻、铣、磨功能。
3. 能接多种不同的高速钻接头。
4. 手机自带连线 。
5. 最高转速≥75,000转/分钟。
四、磨钻接头：
1. 不同型号的接头之间可以通用同一种钻头。
2. 磨钻接头使用同一长短制式的钻头，术中更换式无需区分。
3. 磨头暴露长度可调。
五、铣刀接头：
1. 铣刀接头一体化设计。
2. 装卸接头无需工具。
3. 可高温高压消毒灭菌。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]六、自停开颅钻接头：
1. 安装无需借助任何工具。
2. 可高温高压消毒灭菌。
七、质保≥3年。


软式内镜双缸清洗消毒机技术参数
一、总体要求：
1. 内镜洗消机必须具备自动测漏及报警信号、清洗、消毒、终末漂洗、干燥、应有消毒剂采样功能、应有终末漂洗水采样口、具备终末漂洗水净化及消毒功能、自身消毒和追溯功能，缺一不可。
2. 双缸设计，密封性完好无渗漏，机身外观尺寸左右长＜120cm，前后宽＜80cm。
3. 腔体和管道应选用304不锈钢或耐消毒剂稳定防锈材质。
4. 全机所有水路腔体、接头、泵体在全流程运行时严禁渗水、漏气，全程无滴漏，具有内镜复送水管路清洗消毒功能。
5. 冲洗水、清洗酶液、漂洗水、终末漂洗水严禁复用，每个工序结束后完全自动排空排放，双缸水路互不串流。
二、测漏系统硬性要求：
1. 自动测漏检出内镜泄漏时，应同步声光可视+听觉报警，能自动中断当前全部程序；具备互动测漏功能可见气泡冒出提示。
2. 设备测漏压力、持续时间、允许最大泄漏阈值应与设备说明书完全一致，不得超标损伤内镜。
3. 两个清洗缸测漏系统完全独立，一缸泄漏报警不影响另一缸独立程序运行。
三、消毒系统强制控制参数：
1. 消毒阶段必须实时计时、屏幕实时显示剩余消毒时长。
2. 消毒剂定量系统误差必须≤设定值 ±5%；定量系统故障立即声光报警停机。
3. 复用消毒剂宜增加内置浓度实时监测装置；必须配备专用消毒剂采样口。
4. 消毒温度全程监控，超出厂家规定区间 ±5℃必须立即报警锁止程序。
5. 配套消毒剂应符合国家消毒卫生标准，厂家提供消毒剂适配清单；消毒温度应同时满足内镜耐受上限、消毒剂厂家规定温度双条件。
6. 每个管道或管道系统的最大、最小流速和最高压力应设置上限保护，不得超过内镜原厂允许最大压力/流速，防止内镜损伤。
7. 内镜管道与洗消机未接牢、管路泄漏时，应即时报警提示，禁止继续运行消毒流程。
四、终末漂洗系统强制指标：
1. 内置≤0.2μm 滤膜+卤素树脂双级滤芯。
2. 25℃条件电导率必须≤15μS/cm。
3. 细菌总数必须≤10CFU/100mL。
4. 100mL 水样严禁检出铜绿假单胞菌、分枝杆菌。
5. 灭菌用终末漂洗水无菌检验必须阴性。
6. 漂洗完成后内镜表面、管路消毒剂残留应符合国标 / 说明书限值。
五、干燥系统要求：
1. 设备应标配内镜干燥程序，采用高效过滤干燥空气吹扫管路；干燥空气必须经高效过滤器过滤，滤芯可更换。
2. 干燥完成后内镜所有内腔、外表面应无肉眼可见水迹；配备酒精干燥程序机型，酒精浓度、用量不得腐蚀内镜。
六、自身消毒强制要求：
1. 整机必须具备独立自身消毒程序，用于全管路、腔体、水槽消毒，杜绝内镜交叉污染。
2. 自身消毒程序硬性指标（必须全部满足）：
a）能在自动控制程序下进行操作；
b）能由用户选择程序；
c）能对全液体管路系统进行消毒；
d）警示自身消毒程序在空载状态下运行；
e）采用湿热消毒或化学消毒方法进行自身消毒，湿热消毒 A₀值至少达到600；化学消毒达到物体表面消毒合格要求。
3. 厂家应提供自身消毒可覆盖部件、水处理设备处理范围书面资料。
七、追溯记录系统：
1. 设备必须具备完整过程记录、实时显示、长期存储追溯系统，双缸数据独立分开存储。
2. 存储时长必须≥3 个月电子原始数据，不可随意删除、篡改；可导出打印用于院感核查，实现可追溯。
八、水路通风排水、机械安全：
1. 整机废气、废液排放管路应安全密闭设计，无有害气体溢出、废液反流。
2. 各内镜灌流通道独立控流，清洗、消毒、漂洗时液体应完全充盈内镜全部管路腔体，无死角。
九、设备须符合：GB 30689-2026《内镜自动清洗消毒机卫生要求》、WS 507‑2016《软式内镜清洗消毒技术规范》。
十、质保≥五年，售后服务提供定期上门维护，有维护记录。
十一、设备供电电压与医院匹配，供电电压：220V。



[bookmark: _GoBack]动脉血流储备及微循环计算设备技术参数
一、配置要求
	序号
	数量
	配置内容

	1
	1 套
	设备主机系统（含系统软件、无线信号接收单元、USB 线缆、无线遥控控制器）

	2
	1 套
	工作站

	3
	1 台
	医用移动设备推车

	4
	1 台
	无线信号发射器及配套电源组件

	5
	各 1 条
	系统适配线缆（AO‑IN、AO‑OUT，按院内实际接口选配）


二、硬件技术要求
	序号
	技术参数

	1
	医用触控一体机，屏幕≥21.5 英寸，分辨率≥1920×1080，具备电容触屏；双固态总存储≥512G，内存≥16G 

	2
	≥4 个 USB 接口，HDMI 输出口，≥2 个千兆网口，支持 WIFI6；具备 TPM2.0 数据安全模块

	3
	前面板 IP65、后壳 IP43 防尘防水；配置医用热插拔电池，断电续航≥5h；整机具备 CCC、IEC‑60601‑1 医用安全认证

	4
	医用推车：具备 ISO13485、IEC‑60601‑1 认证；高度调节行程≥300mm，显示屏可 360° 水平旋转，俯仰调节≥±15°，带刹车锁定


三、主要功能要求
	序号
	功能描述

	1
	支持无线压力导丝，实时测量显示：FFR、Pd/Pa、RFR、CFR、IMR、Pd、Pa、血管内温度等，设备自动完成上述参数运算

	2
	支持触屏、鼠标键盘、遥控器多种操作，支持以太网 / Wi‑Fi，双模式对接 PACS系统

	3
	具备数据回顾回放，支持手动 / DICOM 工作列表患者登记，支持匿名注册，具备操作流程提示

	4
	可导出原始波形、测量结果、截图、DICOM 文件，支持 DICOM 推送 PACS

	5
	推荐：支持 RRR、绝对流量 Q、绝对阻力 R 计算，具备结果矩阵、TMN 异常告警、高级显示切换、统计分析、多中心研究数据管理功能

	6
	整机便于导管室之间转运；适配 0.014 英寸压力导丝，导丝可同步测压力及温度


四、信号与环境技术指标
	序号
	参数要求

	1
	采样率≥100Hz，压力分辨率≤0.1mmHg，温度分辨率≤0.01℃，压力测量精度≤±1mmHg 或读数 ±1%

	2
	无线接收有效距离≥8m，工作电压 100‑240VAC，47‑63Hz

	3
	工作环境温度 10‑40℃，湿度 30‑75%，运输‑40～+70℃，湿度 10‑95%


五、使用年限及售后服务
	序号
	要求内容

	1
	设备设计使用年限≥5 年

	2
	质保≥3年，整机免费保修期内提供专职技术支持，非人为故障免费维修、更换配件



