数字化X线摄影系统维保服务需求

- 购买原厂全保或除球管以外包含所有配件及不限次数人工保修。

- 承保公司需配合我院做好设备维护记录，同时每年设备巡视保养不得低于4次，同时出具相关保养记录。

- 承保公司要承担设备的巡检、维修、保养、年检、管理软件维护以及所有配件费用。

- 响应时间要求：承保公司必须在接获报修电话后，30分钟内响应，工作日内8小时内到达现场，非工作日24小时到达现场。提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。

- 承保公司提供的零备件须是合法渠道，更换的备件应为原厂家同一设备型号一致的备件，安装完毕后达到设备运行标准，提供相应证明文件。更换球管或探测器后需提供专业检测机构的状态验收检测报告。

- 由于设备较为重要，且短期内并无更换计划，科室建议购买三年维保。可签订三年，按年支付费用随时终止维保。