内镜清洗工作站参数及配置

1.适用范围：用于软式内窥镜的清洗、干燥等。

2.整体配置及要求：

2.1设备由清洗槽、漂洗槽、干燥台、追溯系统、管路系统、控制系统等组成。

2.2设备各功能槽、台面及功能背板外表面应光滑无死角，并且易于清洁。

2.3内镜工作站应配置纱布架。

2.4设备电源：220V±22V，50Hz±1Hz，水源压力：0.2MPa-0.5Mpa，气源压力：0.2MPa-0.8MPa。

2.5内镜工作站功能槽均应设有排水口，排水口应有过滤功能，过滤网格尺寸应不大于25mm2，且任意一边常长或直径不应大于5mm，必要时功能槽可设有防溢水口。

2.6提供方案平面图及效果图，方案图需符合用户使用场地要求，同时应符合规范要求及用户需求。

3.造型要求：

3.1人性化设计：采用符合人体工程学设计，吊柜与触控屏相结合，方便操作人员操作。

3.2防泛水设计：采用“前高后低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜，前端高于后端，使溅到台面的液体全部从下水道流走，而不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒。

3.3支撑式设计：前端设计有半径≥100mm的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。

3.4 组合安装设计：设备每个单元应模块化设计、生产，方便设备整体组装、运输、安装，维修维护及搬迁，确保整体设备与出厂设备所有功能及外观保持一致。

4.设备槽体要求：

4.1洗消槽经一次热合成型，板材拉伸强度≥30MPa、断裂生长率≥2.5%、弯曲强度≥50MPa，简支梁缺口冲击强度≥10CkJ/m2，10%应变时的压缩应力≥50MPa，提供检测报告。

▲4.2软式内镜工作站清洗槽应配置清洗喷枪（水源），注水装置，灌流装置（灌流压力用具有过滤功能），计时装置，水龙头，且应有容量标识，标示的分度值应不大于2L，且容量标识误差应不超过20%。提供制造商清洗槽、消毒槽有此容量标识的检测报告。侧漏装置应具备自动侧漏功能，当监测到内镜泄漏超过设定的允许侧漏量时，应提供可视和声讯报警信号，侧漏压力指示装置分辨力至少为0.1KPa，准确度不低于±2KPa。清洗液自动配比装置应具有自动配比功能，混合比例可以调节，加入剂量与设定值得误差应在±5%范围内。

4.3 清洗槽PMMA-ABS板耐酸碱，而腐蚀，易清洗，满足清洗槽使用消毒液不腐蚀。提供PMMA-ABS板耐化学试剂1%NaOH溶液和5% H2SO4溶液腐蚀的检测报告，并且板材在其中浸泡48小时无可视变化。

5.吊柜及功能背板要求：

5.1吊柜采用SUS304不锈钢材质，杜绝出现膨胀或生锈现象。

5.2吊柜开门方式采用平行开门设计，符合人体工程学设计，方便操作人员操作。

5.3吊柜与触摸屏一体化设计，更方便操作人员使用。

5.4功能背板长度与槽体长度尺寸一致，便于搬迁、重组、升级。

5.5功能背板应集成无闪烁LED照明系统，减少操作人员视觉疲劳；

6. 干燥台功能要求：

6.1干燥台采用PMMA特种复合性材料，槽体尺寸根据临床需要定制。

6.2干燥台上配置空气过滤减压装置、清洗喷枪（气源）和纱布架，供干燥内镜使用。

6.3气体管理功能，定期提醒过滤器更换，为防止交叉感染，空气过滤减压装置对不小于0.2μm的微粒滤除率至少为99.9%；具有压力显示功能，显示分辨率不大于0.02MPa；保障注入内镜管腔气体的洁净度。

6.4干燥台易配置酒精干燥功能，内镜管腔能自动注入酒精。

7.控制系统：

▲7.1系统组成：由嵌入式单片机控制系统和不小于7寸彩色触摸屏组成，灌流器控制面板同时具备灌流清洗、酶液配比、内镜测漏等多种功能，提供实物照片为证。

7.2安装方式：采用隐藏式后置设计，不占用操作空间。

7.3人机界面：每个功能槽只需一个人机交互界面即可完成所有功能的控制及切换。

7.4交互界面：

a)采用≥7寸彩色液晶屏，屏幕分辨率1024*600。各流程功能均由微电脑控制，一键启动。请提供触摸屏产品规格书及安装后照片。

b) 采用触摸控制按键，非按键膜按键，控制每个槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行操作。提供实物照片进行佐证。

8. 供气系统要求：

8.1根据医院预算和临床需求，供气系统采用洁净气源或低噪音无油空压机

▲8.2洁净气源要求：供气：内置风冷、净化干燥及0.01μm高精度过滤系统，提供医疗级汽源供应，保证气体干燥、洁净度，能过滤直径≥0.3μm的微粒，提供相关洁净气源检测报告。

9.高压水枪要求：（数量4把）

9.1材质：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染。

9.2配置：配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。

10.高压气枪要求：（数量4把）

10.1材质：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染。

10.2配置：配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。

11.给排水管路要求：

11.1给排水系统材质304不锈钢，冷热水开关独立控制，配有配套全	304	高压编织供水软管及不低于PP-R冷热水管材和管件，符合GB/T18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求；提供管路通过过氧乙酸测试等耐腐蚀性检测报告。

12.内镜追溯管理系统要求：

12.1.追溯系统刷卡后，追溯面板会自动打开进入清洗界面。

12.2.获得中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。

12.3.支持从预约接待、诊疗、清洗、消毒、检查确认过程进行完整的追溯控制；不受清洗槽、全自动清洗机、组流程、内镜检查室等数量的限制，工作统计、查询简单清晰。

12.4.具有内镜清洗监控系统：采集的各步骤实时数据，包含内镜类型、清洗类别、内镜RFID识别码、内镜型号、清洗人员工号、清洗日期及各步骤名称、开始时间、作业时长、达标情况等，记录首次和二次消毒全过程自动追溯控制记录。

12.5.具有统计查询系统：工作量和内镜清洗数据统计查询，统计查询指定日期段内镜清洗明细，查询条件可以日期时间，洗消人、洗消类型。查询结果：内镜种类、内镜型号、内镜编号、洗消人、洗消日期、内镜名称、洗消时长、清洗工序。所有查询结果均能够导出XLS格式。

▲12.6.具有消毒液监测功能：可监测消毒液名称、消毒液使用次数，监测次数，消毒液浓度、操作时间、操作人员等与消毒液有关的信息；具有耗材管理功能：可对内镜中心使用的耗材出入库管理、材料盘点、库存查询等功能；具有维修管理功能：可对内镜的终身进行登记管理，记录内镜的购入，维修，维修故障信息，维修操作信息等，给科室管理带来方便。提供软件功能界面截图以说明。

12.7.自动识别清洗类型：正常清洗、二次清洗、特殊清洗、完结清洗、并在监控平台进行特殊标注。

12.8.三重预警，防范感染风险： 阳性病人使用预警、未达到规定清洗时间拿出预警、使用前消毒对所有的操作。

12.9. 和医院HIS、PACS系统的高度融合：实现系统间的互联互通和数据共享（和美迪康、天助 、东软、东华等）。

12.10.和科室全自动清洗对接：厂家开放接口的前提下，实现自动采集设备数据及监控设备运行。

12.11.系统可扩展性：系统具有较强的可扩展性和兼容性，不受清洗槽及流程和自动清洗机数量的限制。

12.12.系统安全性高：系统结构灵活，服务器自动备份、客户端自动更新。

13.纯水机要求：

▲13.1.基本要求：纯水产水量：≥2000L/H，自来水耗水量：≤4000L/H，水利用率≥60%，脱盐率 ≥99%，产水电导率：≤15us/cm，细菌总数：≤10CFU/100mL。

13.2.设备主要技术要求/标准性能：

（1）以城市自来水为水源直接制备纯化水，单级纯化水的水质符合WS310-2016清洗用纯化水电导率≤15us/cm(25℃)，以及符合WS507-2016清洗用水的标准菌落总数≤10CFU/ 100mL的规定；

（2）系统管道采用全密封式运行，采用预处理+反渗透处理技术，自带灭菌功能，预处理系统自动冲洗及再生运行，反渗透系统具有自动脉冲冲洗功能；灭菌系统自动运行，无需人工操作。

（3）系统具备耗材寿命智能管理、更换提醒功能，具备故障报警及故障分析提示功能并提供历史数据存档；具备实时显示运行参数、压力、水质等功能。

（4）人机界面、≥7寸TFT触摸屏操作，实时显示设备部件运行状态、在线显示电导率。

（5）PLC智能化控制模式；全自动无人值守操作，高低液位自动连锁；高低压保护。

（6）实现故障自动处理及分级预警系统：系统通过关键测控点的异常报警状态进行综合分析，对可恢复的故障进行自动调节工艺运行参数使系统恢复正常无须人工干预，恢复后提供系统报警日志归档供日后分析。

（7）纯水储水及管道采用无残留式消毒、灭菌，无死腔设计，系统产水均为活水循环，避免水质的二次污染，维护末端用水水质。

（8）集中在碳钢喷塑一体式机柜中，尺寸≤1450*800*1800，四周设检修门。

13.4.设备组成：该水处理设备由预处理系统、反渗透系统、纯水供水系统及消毒系统组成。

（1）预处理系统：预处理系统由多介质过滤器、软化过滤器、保安过滤器组成，罐体采用内衬ABS外绕FRP的树脂罐，阀体为全自动控制阀，多介质过滤器：滤料为石英砂、优质果壳炭，软化过滤器：滤料为001*7型离子树脂，保安过滤器筒体采用不锈钢材质。

（2）反渗透系统：处理方式：单级，高压泵要求：材质：304不锈钢，法兰连接，膜元件要求；脱盐率≥99%、膜片类型为：芳香族聚酰胺复合膜。

（3）纯水供水系统：由储水箱及纯水泵等组成，水箱容积1000L，纯水泵：材质为不锈钢，水箱：304不锈钢。

（4）消毒系统：保障纯水水质长期稳定达标。

14.内镜存储要求：

14.1、镜库：提供装饰板，满足镜库房间需求；开放悬挂形式存储，可存储30-50条内镜，镜托符合国家要求，应满足镜体悬挂，弯角固定钮应置于自由位，并将取下的各类按钮和阀门单独储存；除湿器，满足镜库房间湿度要求；空气消毒机，满足镜库空气消毒要求。