技术参数

- 一台记录仪可同时记录动态心电与动态血压数据，也可单独做动态心电或者动态血压检测。

- *具备心电与血压联动功能，能自动识别心率变化及ST-T变化，如超过设定的范围，即会自动增加测量血压，以便观察心电异常时的血压情况。

- 具备断电续记功能，记录仪血压部分具备白天和晚上测量时间段。

- 显示方式：不小于320*240彩色液晶，可显示心电波形、心电背景网格、血压测量值、电池信息、起搏开启状态、记录时长设置等实时信息。

- 工作模式：12导联兼容3导联，采用双通道独立记录起搏信号，可识别市场各种起搏器起搏信号。

- 记录时间： 24小时。

- 电源：2节5号（AA）普通电池。

- 电极数量：10电极（12导联）/7电极或者5电极（3导联）。

- *采样率：常规采样率128/256/512/1024/2048/4096Hz可调，起搏采样率12800HZ/25600Hz。

- 血压示值范围：0～300mmHg。

- 血压测量范围：收缩压：50～255mmHg；

舒张压：30～200mmHg。

- 血压测量精度：误差≤ 3mmHg。

- 血压测量间隔时间：5～240分钟可任意选择（提供技术证明文件）。

- 尺寸：≤ 104mm × 77mm × 32mm。

- 重量：≤ 182g。

- 分析数据及结果可连入我院HIS系统，相关费用由厂家承担。