药学部医用冷藏柜（1台）技术参数

▲1、有效容积：箱内有效容积≥310L；外部尺寸≤600mm*630mm*1840mm 内部尺寸≥525mm*500mm*1290mm；

温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LCD液晶显示，实时显示箱内温度，观察方便，控温精度显示精度均为0.1℃；

3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环保，外壳采用预涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒；

▲4、核心组件：采用名牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并提供组件铭牌证明；

5、制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；

▲6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤3℃，波动度≤4.5℃；

7、控温技术：搭配高精度2路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器。

▲8、温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度；

▲9、门体结构：门体双层电加热玻璃门，并拥有上吹风，门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门；

10、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警；

11、数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；

12、温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测；

13、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配6个搁架，数量可根据用户需求增加，标配价目条；

14、节能降噪：低噪音，噪音低于41分贝；

15、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；

16、固定移动：配备2个万向脚轮、2个定向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便；

17、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；

18、断电报警：满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；

19、安全保障：门体带暗锁，同时用户可配置挂锁，双重安全保障；

20、宽电压带：产品配备宽电压带，适合198～242V电压下使用；

21、产品认证：产品具有医疗器械注册证；

22、资质认证：投标产品制造商具有ISO9001证书、ISO14001证书、ISO13485证书、ISO45001证书、ISO27001证书。

药学部医用冷藏柜（6台）技术参数

▲1、采用立式设计，存放方便，节省空间；有效容积1030L；

2、箱内温度控制在2~8℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃；

▲3、风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀度±1℃，设定温度默认5℃；

4、两个测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度；

5、14层可调搁架设计，满足用户存放要求，更充分利用空间；

▲6、三层钢化玻璃，智感除露降低传热效率，32℃、80%湿度下无凝露；

▲7、玻璃门采用边框电加热结构，控制方式受箱内温度和环境湿度双重自主控制，智感除露，避免不必要的加热，降低能耗，日能耗仅为2.2kwh；

8、90°开门悬停设计，方便取药，45°自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧；

9、报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，冷凝器脏堵报警，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）；

▲10、进口品牌压缩机，12V直流静音冷凝散热风机，整机噪音不高于37dB，安全、节能、可靠；

11、后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求；

12、7路传感温度控制：上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿；有效保证温控的准确性；

13、箱内设置照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用；

14、标配：USB接口，可记录十年的温度数据，方便追溯查询；

15、产品标配远程报警接口，可连接报警器到其他房间实现报警功能；

16、可选配RS485，预设Modbus协议，可实现多台设备组网，随时监控冷藏箱运行状态；

17、可选配针式打印机，多种打印方式，记录间隔可调；

18、标配WIFI物联模块，通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况；

19、箱内下部可选配药筐，提高冷藏箱空间利用率；

20、双锁结构，更安全、更放心；

21、四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便；

22、配备价目条，方便标识物品，方便摆放；

23、产品具备医疗器械注册证；

24、产品具备第三方性能检测报告；

25、产品具备CQC节能环保认证，UL能源之星认证；

26、DIN13277性能认证；

27、产品具备CE/UKCA认证。