医用血液冷藏箱（含不间断电源）技术参数

1、门体：采用立式单门设计，发泡视窗门。

2、有效容积：≥610L。

3、产品尺寸：外部尺寸(宽*深*高mm)：≤812*912*1978；内部尺寸(宽*深*高mm)：≥685*690*1373。

4、高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度显示、下部温度显示、环境温度、运行控制、化霜、冷凝器温度、防低温机械温控器等7路传感器，确保运行状态安全稳定。，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1℃。

5、≥7英寸安卓触摸屏，显示精度0.1℃，清晰显示，界面友好，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。

6、回型风道设计，强制风冷循环，全包围进行冷热交换，温度更均衡。

7、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全。

8、多重保护功能：当显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行，确保物品存储安全。

9、标配自动化霜功能，强制除霜。

10、具有小程序协助报警功能，承担连接实验室冷链监控系统的所有费用。

11、底部前后4个脚轮，前轮带刹车装置。

12、压缩机：采用品牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。

13、冷凝风机：进口品牌EBM冷凝调速风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。

14、功率小于等于450W。

15、SUS304材质内胆设计，防腐可靠。

16、明把手设计，配备机械锁、电磁锁、刷卡、指纹解锁方式。

17、配有不间断电源，满足断电后持续为冰箱供电至少4小时。

18、搭载DC/DC电源管理模块，节能效率大幅提升；电压控制精度高，电压和整机性能稳定，冗余热量少。

19、蓝牙温度记录打印机，打印时间间隔（10分钟、30分钟、60分钟）任意设，系统内时间与北京时间同步。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据。

20、LED照明系统，箱体内部一目了然。

21、USB数据导出接口，接入U盘手动选择设置数据导出时间段，数据输出PDF格式，蓄电池可在断电情况下，提供报警及显示温度功能。

22、配置有6个滑轨式-不锈钢抽屉（配血框），带标签板；24个浸塑血袋框，可放置384袋400ml标准血袋，血袋框尺寸为549*131*122mm(长*宽*高)。

23、箱体左侧标配一个测试孔便于连接实验室冷链温湿度监控系统。

24、标配标配RS-485接口、远程报警接口、网线接口。

25、具有医疗器械注册证，产品通过UL、CTF、FCE认证。

26、生产厂家通过ISO9001系列质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO13485医疗器械质量体系认证、职业安全健康ISO 45001认证，ISO27001信息安全管理体系认证证书，ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，符合国家相关质量管理标准，具有产品质量合格证，具有医疗器械生产许可证。

冷链温湿度监控系统技术参数

一、无线温湿度传感器

1、温度测量：-35～50℃，其中0～50℃，精度：±0.2℃；-35～0℃，精度：±0.5℃；

2、湿度测量：0～100%无冷凝，其中：10～90%精度±2%RH；0～10%和90～100%，精度±4%RH；

3、电池续航能力大于1年，低电量可以通过亮灯闪烁报警。

4、采用市面通用普通干电池，方便后期维护更换。

5、采用葫芦孔安装或磁性吸附安装，方便库房和冰箱环境下实施部署。

6、内置传感器，直接放置冰箱内，避免穿线安装

7、传感器精度需提供国家级计量研究院提供的cnas校准证书。

8、尺寸不宜过大，产品尺寸不大于90*50*30mm，以防占据过多设备装载空间。

9、每台传感器需提供具有CNAS标识的第三方计量校准报告。

二、无线低温传感器

1、温度测量：-200～150℃，精度：±0.5℃；

2、采用市面通用普通干电池，方便后期维护更换。

3、采用上下挂钩和强磁安装，方便安装在深低温冰箱的外部壳体上。

4、可定时上传采集器的数据，支持上传间隔设置。

5、带有数据发送测试开关按钮。

6、每台传感器需提供具有CNAS标识的第三方计量校准报告。

三、无线智能网关

1、支持WIFI、3G/4G（移动/联通）数据上传功能，并显示信号强度，并可智能切换。

2、具有不低于3.5寸触摸屏幕，具备图形、数字显示功能。

3、可以显示网关名称（中文）、探头名称（中文）、温湿度、湿度。

4、设备可以通过触控屏幕修改冷链平台服务器地址，方便用户自行维护。

5、具备断网续传功能，当远程网络中断后，网关可缓存不低于800万条的数据，重新连接网络后，存储的数据能够重新上传到服务器。

6、可现场声、光、电报警，对于超限数据有明显的颜色提示。

7、能够连接超过20路无线传感器数据，可连接无线报警显示装置（警灯）。

8、后台设置变更后，智能网关可自动同步设置信息。

9、TYPE-C供电接口，电源适配器为市面通用适配器，方便购买、更换。

10、配置高容量充电锂电池，系统断电后能够续航8小时以上。

11、内置嵌入式软件可远程在线升级。

12、断电报警功能，切换到备用电池供电时，后台、APP、小程序等可收到实时断电报警信息。

13、无线温湿度显示仪关具有物理按键，支持调节音量、一键关机、一键息屏功能，方便用户现场日常操作。

14、为方便统一管理，需承担对接东城院区冷链监控系统所需所有费用。