技术参数

- *单轨设计，轨道≤2.5米，方便移动和调节；

- 悬吊轨道系统最大承重不低于200kg；

- 落地架最大承重不低于200kg；落地架尺寸≤2250mm(W)*2650mm(L)*2500mm(H)

- 落地架在空载和最大承重下，在任意方向10度的角度不发生失衡；

- 落地架设有挂钩，可以挂放全部的相关配件，方便使用，不需要别外在墙上安装挂钩；

- *落地架设有专门的挂孔，用于挂放滑轮组件，不需要挂放在悬吊架上；

- 落地架为可组装式的结构，方便安装，产品维护方便；

- 悬吊架单边最大承重不低于100kg；

- 绳索具备稳定的滑动锁定解锁装置，可任意调节；

- 配备不少于三个悬吊架和一个滑轮组件；

- 悬吊悬挂件两段绳长一体化调节，节省调节时间。

- 悬吊康复训练器需要和医用诊疗床一起配合使用，医用诊疗床参数如下：

12.1*具有国家医疗器械产品注册证；

12.2产品为两折三段床，段位分为头段、腰段、腿段三段；

12.3床面规格尺寸与悬吊康复训练器匹配；

12.4*床体头段、腰段、腿段三段位的角度可调；

12.5床体各段位的调节方式：气弹簧与床旁按钮两种方式；

12.6*床体升降高度可调：480mm～950mm。误差±10%；

12.7床体高度的升降方式：通过脚控连杆进行调节，治疗师在床的四周均可通过脚控连杆调节床体的高度；

12.8床体最大承重：不低于200kg；

12.9床体头段提供呼吸孔，供患者俯卧位时头部的放置；

12.10有脚踏控制结构，方便床体的转移；进行手法治疗时，床体依靠四个立柱支撑，保证站立过程中床体的不可移动及安全性。