心脏康复科动态心电血压记录仪技术参数

一、记录仪参数：

- 工作模式：3种工作模式动态心电图、动态血压、心电血压二合一。

- 具备联动功能，自动识别心率变化及ST-T变化，如超过设定的范围，即自动增加一次测量血压，便于观察心电、血压之间的关联性。

- 具备预置病人信息功能。

- 显示方式：液晶显示。

- 记录时间：≥24小时。

- 存储方式：内置SD存储卡。

- 通讯接口：读卡器/红外。

- 尺寸：≤103mm*76mm*31mm。

- 导联：12导联。

- 采样率：256Hz，起搏采样率10000Hz。

- ADC分辨率：不低于10位。

- 共模抑制比：≥ 80dB。

- 血压示值范围：0-300mmHg。

- 测量范围：收缩压：50-255mmHg；舒张压：30-200mmHg。

- 血压测量精度：误差≤ 3mmHg。

- *血压测量间隔时间：2-240分钟可任意选择。

- 测量时间：白天、夜晚测量时间段，可设置不同的测量间隔时间。

- *血压测量同时自动生成对应的“脉动波形图”，可根据“脉动波形图”的形状判断此次测量数据的真实性、有效性。

- 具备测量失败自动重测功能。

- 具备在记录过程中加测血压的功能。

- 配工作站及图文输出系统1套。

二、分析软件参数：

- 软件可在同一界面中显示同一时间点的血压数据、心电波形和“脉动波形图”。

- 采用全模板方式识别QRS波，可分为室性、室上性、正常和干扰四大类。

- 分析功能全面：心律失常分析，起搏分析，ST段分析，房颤分析，心率变异分析，QTc分析，睡眠呼吸分析，心律震荡（HRT）分析，T波电交替（TWA）分析，心律减速力分析，心室晚电位分析，心电向量分析等。

- 软件拥有“事件主导”的快速分析模式，事件列表能同屏回溯至散点图、趋势图、叠加图，实现事件直接编辑和批量审核。

- 软件提供个性化的分析流程方案，用户拥有自定义界面布局的分析工具，分析工具能自由排列组合形成指定分析方案。

- 软件具备强大的散点图批量编辑功能，不用逐个样本或波形编辑心拍属性。拥有丰富的散点图类型包含t-RR散点图、Lorenz-RR散点图、分时段散点图、差值散点图、时间三维散点图、t-RR散点缩略图、Lorenz-RR散点缩略图，并通过逆向技术实现散点图与波形叠加图、样本图和标准波形图回溯互动。

- *软件具备一站编辑功能，实现传统模板主导模式和散点图编辑模式的有机融合。能同屏显示模板、事件、Lorenz散点图、tRR散点图、叠加图、样本图、标准图、扫描图，并实现任意指定模块的自由组合。任意模块之间存在正向、逆向两种的互动响应。

- 软件具备智能室上早功能，能快速确认并指定室上早RR间期提前量在不同时间段的合理阈值。支持分时间段、快速和精细调整RR提前量阈值，修改结果在tRR散点图、标准图等模块动态实时刷新。

- 智能模板剥离功能，实现伪差、畸形室早等多形态复杂模板的快速、智能分割。通过任意指定心拍的P-QRS-T波段的匹配区域，自动搜索当前模板内的拥有相似形态波段的心拍，并生成新模板。

- 软件具备基于样本图的批处理功能，样本图能按心拍类型、RR间期、RR间期提前量、R波高度、R波宽度进行统计排序或单独显示，用户可以框选样本图批量编辑已有心拍和自动插入新心拍。

- 软件具备阵次模式编辑功能，在任意编辑界面的标准图中，可将任意时间段的心电图全部选定并做相应的编辑操作（QRS波类型定义，事件定义或者重新分析），避免了逐波编辑的大工作量，大大减短分析时间。

- 有多种心电图浏览模式，并自动生成各种典型心电图片段。

- 软件拥有多种直方图查看与编辑功能，包含RR间期、NN间期、NV间期、NS间期、VN间期、VV间期、SN间期、SV间期、SS间期等各类直方图，并且提供由用户指定节律关系自定义直方图，方便用户进行各种运用与研究

- 血压全信息技术，不仅记录血压测量结果，同时记录可回顾分析的“血压脉动波形”，以便医生客观鉴别血压测量结果的准确性、有效性。

- 软件具备白大衣血压分析功能。

- *软件具备血压多病例比较分析功能。

- 有趋势图、圆饼图、波形图、雷达图、差分表、标准差、分类直方图和散点图等汇总窗口，为用户提供多种途径和角度分析病例数据。

- *软件可调整判定阈值，满足特殊病人类型或临床研究需要。

心脏康复科动态心电记录仪技术参数

一、记录仪参数：

- 具备预置病人信息功能。

- 具备事件记录功能。

- 具备导联线接插，SD卡异常，低电压及电极脱落提示功能。

- 工作模式：12导联兼容3导联 （双独立起搏通道）。

- * 记录时间：≥24小时。

- 显示模式：≥1.4寸液晶。

- 显示内容：可查看实时心电波形，可显示电池电量电压，中英文界面可选。

- 具备断电续记功能。

- 电极数量：12导联（10电极）/ 3导联（7电极或者5电极）。

- 采样率：常规采样率128/256/512/1024/2048/4096Hz可选。

- 起搏采样率12800/25600Hz可选。

- ADC分辨率：8/10/12/16位可选。

- 共模抑制比：≥ 80dB。

- 数据传输：USB数据线/读卡器兼容。

- 存储方式：内置存储卡。

- 尺寸：≤65.5mm*52.5mm*18.2mm。

- 重量：≤ 40g。

二、分析软件参数：

- 采用全模板方式识别QRS波，可分为室性、室上性、正常和干扰四大类。

- 分析功能全面：心律失常分析、起搏分析、，ST段分析，房颤分析，心率变异分析，QTc分析，睡眠呼吸分析，心律震荡（HRT）分析，T波电交替（TWA）分析，心律减速力分析，心室晚电位分析，心电向量分析等。

- 软件拥有“事件主导”的快速分析模式，事件列表能同屏回溯至散点图、趋势图、叠加图，实现事件直接编辑和批量审核，大幅缩短分析流程和出报告时间。

- 软件具备散点图批量编辑功能，不用逐个样本或波形编辑心拍属性。拥有丰富的散点图类型包含t-RR散点图、Lorenz-RR散点图、分时段散点图、差值散点图、时间三维散点图、t-RR散点缩略图、Lorenz-RR散点缩略图，并通过逆向技术实现散点图与波形叠加图、样本图和标准波形图回溯互动。

- 一站编辑功能，实现传统模板主导模式和散点图编辑模式的有机融合。能同屏显示模板、事件、Lorenz散点图、tRR散点图、叠加图、样本图、标准图、扫描图，并实现任意指定模块的自由组合。任意模块之间存在正向、逆向两种的互动响应。

- *智能室上早功能，能快速确认并指定室上早RR间期提前量在不同时间段的合理阈值。支持分时间段、快速和精细调整RR提前量阈值，修改结果在tRR散点图、标准图等模块动态实时刷新。

- 智能模板剥离功能，实现伪差、畸形室早等多形态复杂模板的快速、智能分割。通过任意指定心拍的P-QRS-T波段的匹配区域，自动搜索当前模板内的拥有相似形态波段的心拍，并生成新模板。

- 具备基于样本图的批处理功能，样本图能按心拍类型、RR间期、RR间期提前量、R波高度、R波宽度进行统计排序或单独显示，用户可以框选样本图批量编辑已有心拍和自动插入新心拍。

- *具备阵次模式编辑功能，在任意编辑界面的标准图中，可将任意时间段的心电图全部选定并做相应的编辑操作（QRS波类型定义，事件定义或者重新分析），避免了逐波编辑的大工作量，大大减短分析时间。

- 软件可自动生成各种典型心电片段图，有多种心电图浏览模式，用户可根据需要保存或打印。

- 软件拥有多种直方图查看与编辑功能，包含RR间期、NN间期、NV间期、NS间期、VN间期、VV间期、SN间期、SV间期、SS间期等各类直方图，并且提供由用户指定节律关系自定义直方图，方便用户进行各种运用与研究。

- *软件可调整判定阈值，满足特殊病人类型或临床研究需要。

肾病内分泌科三区动态血压监测仪技术参数

- 采集盒：

- 体积小，重量轻，方便受检者佩戴。

- OLED彩色屏幕显示，能够显示时间、电池电量、血压测量结果。

- 袖带和手臂贴合，保证患者佩戴舒适性；袖带延长管连接处采用自锁结构，能够快速连接、更换袖带。

- 传输方式：支持type C的方式进行数据传输、读取。

- 防水等级：支持IP22防水等级。

- 供电要求：直流电源。

- 电池有仓拉绳，方便医生日常电池的更换。

- 支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析。

- 支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况。

- 数据存储器：闪存储存，至少可存储300组数据。

- 配工作站及图文输出系统1套。

二、测量范围

- 测量方法：示波法。

- 量程：0 mmHg-300 mmHg，精度：±3 mmHg (±0.4kPa)。

- 压力测量范围：10 mmHg-290 mmHg，最大平均误差：±5 mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8 mmHg（1.07kPa）。

- 脉率测量范围：40 bpm-240 bpm。

- 过压保护：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，开启过压保护。

- 监测时长：不低于24小时。

- 监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟等设置可调。

- 安全系统：最大充气气压为300 mmHg，最大测量时常为120 s。

三、分析软件

- 能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论。

- 具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找。

- 可自动删除已读取数据，防止病人数据混淆。

- 具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据。

- 支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断。

四、保修：至少3年。