熏蒸床技术参数

- 由床体、控制柜、药槽、温度控制器、液位控制器、加热装置、液晶显示屏、主控制器组成。

- 药液温度可调节范围：60℃-80℃，允差：±5℃。调节温度可精确到±0.1℃。

- 超温保护装置：熏蒸床具有体感温度超温保护装置和皮肤温度超温保护装置保护装置。

- 低水位报警装置：熏蒸床应具有低水位报警装置。

- 定时装置：10min-90min可调节，定时误差：±30s，结束后停止加热，并有提示音。

- 定时、水位双控装置：熏蒸床具有低水位或（和）定时时间达到时，设备可自动终止工作状态。

- 最大熏蒸量：≥150ml/h。

- 药槽容积：≥800ml。

- 产品尺寸：≤长2090mm*宽670mm*高705mm。

- 噪声：≤60dB。

- 热喷系统：具有药剂喷涂功能。

- 配有数据存储功能。

- 可导出熏蒸记录参数数据。

- 自动排药系统：治疗结束后药液通过自动排液系统排出。

- 床体自带储液杯，无需外接排液设施管路。

- 具有液晶显示屏触摸操作界面。

生物刺激反馈仪技术参数

- 主机具备电刺激通道、肌电采集通道、压力反馈通道。

- 设备主机采用键盘鼠标操作，方便打字录入信息，非触摸屏操作。

- 肌电采集测量范围：不低于5μV～2500μV

- 分辨率：≤1μV

- 通频带：不窄于20Hz～520Hz

- 低频刺激强度：0-100mA，最小可调节强度≥0.5mA。

- 最高输出电刺激频率≥2000Hz。

- 输出脉冲宽度：100μs-2000μs范围内均可调。

- 电刺激基础输出波形≥3种。

- 压力模块测量范围不低于0-220mmHg，测量分辨率≤0.1mmHg。

- 使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均具备独立的旋钮控制，总计≥4个控制旋钮，可实现多通道不同强度刺激调节。

- 具备盆底表面肌电标准评估功能（Glazer评估），肌电报告中测试值指标≥14项。

- 系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。

- 具有电刺激、触发电刺激、kegel训练、多媒体游戏训练等治疗模式。

- 具备数据统计功能。

- 可进行体表多部位的电刺激康复治疗，并具备方案贴片示意图。

妇科检查床技术参数

★产品通过ISO9001、ISO13485、CE认证、RoHS。（提供各项资质认证）

★制造商通过14001、45001体系认证、3A级信用企业；高新技术企业认证（提供各项资质认证文件）

- 床面分为2部分：头背部段、臀部段，可选配插式的辅助台面，可拆卸、操作简单方便；

- 检查床采用电动调节，配备手持操作系统，保证无故障操作，可实现精确的直线运动，并且采用防水设计，防止污水、污物、静电，使其长年使用移动灵活自如；

- 适合妇产科门诊诊查、各种仪器镜类检查、诊断或施行一般手术等用，床面设计呈流线形，符合患者体位；

- 床身两侧配有可打开的扶手，方便病人体位调整，记忆海绵外壳，柔软舒适；

- 配有高度和距离可调的搁脚架，可根据病人和医生检查需要调整到舒适体位；

- 床体下面安置了隐藏式的污物盆，可方便地拉出或缩进，便于处理污水及杂物；

- 高强度喷塑床身，易清洁，抗污染，折叠结构，称重大稳定性高；表面采用环保粉沫喷塑处理，粉沫通过欧盟ROHS检测、重金属检测（提供专业检测机构出具的检测报告）；

- 无缝高密度床垫，易清洁耐腐蚀，不易破损，抑菌、防静电，可有效防止病人产生褥疮；

- 内置应急电源，断电时，可自动跳转至工作状态；

- 床面长度：1400±20 mm

- 床面宽度：600±20mm

- 床面高度（不含床垫）：600(±20)~980(±20)mm  (电动）

- 床面升距：≥380mm(电动）

- 背板上折角度：≥55°(电动）

- 床体后倾：≥16°(电动）

- 称重：≥200KG

- 选配辅助台：≥600mm *600mm