技术参数

- 总体要求

适用范围：产品供临床检查子宫腔内疾病和治疗时用。

二、镜体基本信息

- ★主体镜工作长度：205mm±3%、视向角30°±5°、视场角60°±15%。

- 内窥镜分辨率≥9.361p/mm，内窥镜照度＞1500lx（工作距离为10mm时）。

- 内窥镜镜体采用进口医用不锈钢材质，带有方向标。

- 内窥镜采用蓝宝石光学玻璃、光纤、光锥，使用寿命更久，新型光学系统，柱状晶体排列技术。

- 持续对流，含无创末端，与内窥镜连体设计，高流量特性，进出水通道更通畅。

- 内窥镜与鞘套一体化设计，无需反复拆卸，镜子不易受损。

- 进出水通道可360°旋转，防止水路管缠绕。

- 全自动磁片闭合操作通道，喇叭型器械插入口。

- ★诊断—治疗一体，镜体头端无创设计，最大插入部外径≤5.0mm。

- 消毒灭菌：满足高温高压方式或过氧化氢低温等离子灭菌方式。

三、器械部分

- 器械工作长度：≥400mm、器械直径：≥1.6mm。

- ★器械可360度旋转。

- ★器械可拆卸分为钳杆和手柄。

4.   消毒灭菌：a)手术器械采用高温高压消毒；

b)手术器械采用过氧化氢低温等离子灭菌方式。

四、宫腔镜配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宫腔镜 | 2 | 支 |
| 2 | 异物钳 | 2 | 把 |
| 3 | 剪刀 | 2 | 把 |
| 4 | 活检钳 | 2 | 把 |
| 5 | 电棒 | 2 | 支 |
| 6 | 高频电缆线 | 2 | 支 |
| 7 | 消毒盒 | 2 | 个 |