心电图机技术参数

- 导联：标准12导联、十二道同步采集，同步记录；

- 输入回路电流：≤0.1μA；

- 定标电压：1mV±1%；

- 噪声电平≤15μVp-p除颤保护；

- 采样速率：≥8000/s/ch；

- 道间干扰：≤0.5mm；

- 显示器：≥6.5英寸触摸彩色液晶显示器。可显示心电图坐标网格，可显示3、6、12道ECG波形、心率数、被检者信息、工作状态、操作程序菜单，电极脱落等参数；

- 滤波器：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器；

- 具有除颤保护：标配具有抗除颤保护功能的导联线；

- 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能；

- *检查方式：标准12导联检查、心律不齐检查、R-R测量检查、负荷后检查等；

- 记录方式：具有自动记录、手动记录、回顾记录、延长记录、间隔记录、定时记录、压缩记录等方式；

- 心电图机分析报告：（1）心脏整体示意图（2）心脏正面示意图（3）心脏上方截面图；

- 回顾记录：可记录从按下那一时刻起一定时间段的心电图；

- 简化波形缓冲略图：在测量波形画面，可以显示波形缓冲略图和心电波形。测量波形画面可以追溯显示暂时保存在内部存储器的最多1分钟的波形数据；

- *分析结果指南：可提供支持诊断的概要报告、分析指南报告、注释解说报告、详细、测量值报告；

- 分析方式：可分针对为婴幼儿、儿童、青少年男性、青少年女性、成年人；

- 记录速度：5、10、12.5、25、50mm/s±3%；

- *基本测量值：心率、RR、PR、QRS、QT 间期、QTc、心电轴、SV1、RV5（6）；

- 内置存储器：主机可存储≥500组的心电图数据；

- 外接存储器：SD卡或 U盘存储，存储大于15000件心电图文件。

除颤仪技术参数

一、工作条件及物理性能需求：

*1、具有NMPA认证，同时具备FDA或CE认证；

2、符合EN1789急救车载适用要求，通过0.75米坠落试验；

3、防尘防水等级≥IP44；

4、电源：交直流两用；

5、含手柄、电池、打印纸在内的整机重量≤6.5kg；

6、温度要求：工作温度0到50℃；存储和运输温度-30到 70℃；

7、显示器：彩色高分辨率显示器，屏幕≥7 英寸；

二、除颤功能技术需求：

1、除颤模式：手动除颤、半自动除颤（AED）、同步电复律；

2、除颤波形：双相波；

*3、最大除颤能量≤200J，能量级别≥18级；

4、充电至最大能量的时间≤7s；

*5、除颤手柄：成人儿童一体式手柄，可通过手柄控制能量选择、充电、放电和打印功能；

三、起搏（该部分内容仅CICU要求）：

1、起搏模式：按需起搏，固定起搏；

2、脉冲波形和宽度：矩形，40ms；

3、输出电流：8-140mA；

4、起搏频率：30-180ppm；

*5、起搏治疗时，可在不停止起搏电流输出的情况下观察患者自主心律；

四、心肺复苏辅助功能：

1、CPR反馈电极片连接到设备时，反馈功能自动启动；

2、屏幕可实时显示按压深度、按压频率、CPR深度条状图、CPR持续时间和中断时间等；

3、具备胸外按压频率节拍器和中文语音提示；

4、提供免费的中文版心肺复苏管理软件；

五、心电监护：

1、数据获取：3导联心电电缆、多功能电极、除颤手柄；

2、心率范围：20-300bpm；

六、打印：

1、热敏打印；

2、打印速度：25mm/s，50mm/s，具有 6 秒延迟打印功能；

七、数据储存和传输：

1、储存介质：内置储存器，可存储最多 2GB 重要急救事件数据；

2、数据传输：可支持USB、WiFi等方式导出患者数据；

3、储存容量：事件储存数量≥1000个或急救病例≥100个；

八、电池：

1、全新且满电的电池可实现最大能量放电≥100次；

2、当出现“电量过低”提示后，可进行最大能量放电次数≥10次；

3、电池带有电量显示功能，可直接查看剩余电量；

九、自检功能：

1、支持开机自检、手动放电自检等；

2、可通过自检模块进行30J充放电检测；

3、手动自检成功后，自动打印自检报告。