热牙胶充填系统技术参数

用途：本仪器适用于各类牙髓炎、牙髓坏死和各类根尖周炎的牙齿根管的填充治疗。

技术要求：

携热器：

- ★1充电底座可实时监控电池温度，充电更安全；

- 显示屏可设置为适应左手或者右手操作；

- 热熔牙胶充填机釆用无线设计，有效加大了操作范围；

- 温控灵敏，显示简洁，操作方便；

- 热熔牙胶充填机有多种预设温度可选择；

- 有安全保护机制，在无操作十分钟后将自动关机；

- 手柄轻便小巧，且电池可更换，操作灵活，整机寿命更长。

充填机：

- 无线手持式设计，符合人体工程学的舒适握感，操作轻巧灵活；

- 标配不少于4枚可重复使用的注胶针，有多款可重复使用注胶针型号可选；

- 可选配一次性使用注胶针，符合更严格的感控要求；

- 银针可360°旋转；

- 牙胶棒装载到注胶针内部，随时可以更换牙胶，无需等待机器冷却；

- 采用OLED液晶屏显示，机器电量、温度、速度等参数可以清晰直观的显示；

- 牙胶余量指示窗，精准直观的显示牙胶余量情况；

- 有完善的保护机制，超时自动停止加热，超时自动关机；

- 有多个预设温度档位可以选择，满足不同的牙胶材料需求；

- 有多个注胶速度档位可以选择，满足不同根管的充填需求；

- 有多组可关机记忆保存的参数模式供用户设定。

高压蒸汽灭菌器参数

- 功率：≤1800W；

- 容积：≥23L；

- 内径尺寸：≥249mm*450mm；

- 产品尺寸：≤ 594*468*453mm；

- 净重：≤50KG；

- 净水箱容积：≥3.5L；

- 级别：欧洲B级标准；

- 灭菌温度：121摄氏度，134摄氏度；

- 特殊灭菌：灭活艾滋（HIV），乙肝（HBV），疯牛病毒及芽孢等；

- 干燥程序：强力真空干燥，器械剩余湿度<0.2%；

- 操作界面：数码显示，轻触式按键；

- 管路清洗：智能内部管路清洗功能；

- 供水系统：内置式双水箱，可消毒清洗，采用ABS阻燃材料；

- 报警系统：具有故障报警（≥23个代码提示）便于检修；

- 水单元检测：水质检测，缺水、防溢水提示；

- 灭菌室配制：5层活动托盘架配3个托盘。

种植机技术参数

- 菜单界面：提供至少两种菜单模式界面；

- 个性化程序存储数量：至少3组；

- 设备校准：无需校准，设备免维护；

- 操作过程中的参数可调节：

- 蠕动泵：一体式蠕动泵设计，最大出水量≥120 ml/min；

- 手机设置选择：提供两种手机选择；

- 多功能脚控：多功能按钮，防水；

- 过载保护及报警功能：具有过载保护及声音报警功能。

电动马达技术参数要求：

- 马达类型：陶瓷滚珠轴承；

- 转速范围：100-40000 rpm；

- 马达扭矩：≥60Ncm（搭配20:1种植弯手机输出扭矩）；

- 光源：马达提供光源；

- 接口类型：符合ISO 3964标准E型接口；

- 过载保护：具备过载保护功能；

- 方便清洗灭菌：可高温高压灭菌；

- 马达连线：可热清洗及高温高压灭菌。

手机技术参数要求：

- 手机转速比：20:1（减速）；

- 供水设计：外部供水，内水道设计；

- 车针锁紧装置：按压式车针锁紧装置；

- 头部尺寸：直径≤10 mm，符合人体工学设计；

- 手机照明；

- ★转速范围：10 - 2000 rpm；

- ★手机长度：≤85 mm；

- 可热清洗也可高温高压灭菌。

配置要求：

- 主机1台；

- 原装电动马达连接管线1条；

- 原装带光电动马达1支；

- 原装20:1光纤种植弯手机1支；

- 脚踏控制器1个；

- 液瓶支架1个；

- 手机支架1个。

牙科综合治疗台技术参数

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 总体 |
| 1.1 | 治疗台主机箱和患者椅采用一体落地式结构，患者椅电动方式驱动升降，运行平稳，震动小。设计集成化，医生有足够的肢体操作空间。交叉感染可控设计，能确保高级别的安全治疗。 |
| 2 | 地箱 |
| 2.1 | 采用隐藏内置式地箱设计、内有水及空气过滤器、水压及气压调节阀和压力表。 |
| 3 | 患者椅 |
| 3.1 | 椅面柔软舒适、光滑表面易于清洁、不留卫生死角。人机工程学设计的椅背运动，座椅椅面和靠背以补偿运动方式移动。 |
| 3.2 | 扶手可配单内侧扶手，方便外侧患者上下。 |
| 3.3 | 患者椅高度升降范围：最低可降至<410mm，最高可升至>700mm。 |
| 3.4 | 具备四向脚控可以控制病人椅的各方向运动，可以控制强吸的启动关闭。 |
| 3.5 | 患者椅采用机械多关节头枕设计，可以连续调节头枕倾斜度和高度，并适应不同高度的患者以及儿童和轮椅患者，方便医生、助手的操作。 |
| 4 | 医生单元 |
| 4.1 | 下挂式医生单元含多组手机器械位及光纤管线。 |
| 4.2 | 医生控制面板采用触摸控制面板。可显示各项操作参数以及进行多种自定义程序的设置及储存。 |
| 4.3 | 具备脚踏控制器，可控制各种器械运转，水气开关等功能。 |
| 4.4 | 医生控制台悬臂采用电控气锁功能，可自由精准定位医生操作台高度，可一键锁屏或解锁。 |
| 4.5 | 具有内置网络接口，可实现在线远程维护，治疗台故障诊断的功能；方便连接影像数据，固件升级等，实现数字化数据传输共享功能。 |
| 5 | 助手单元 |
| 5.1 | 助手操作台采用落地式结构，可进行水平移动，可围绕患者旋转，具有助手控制面板及顶置器械盘。 |
| 5.2 | 助手操作台具备放置多个器械的器械架。 |
| 5.3 | 助手器械位包含强吸抽管，弱吸抽管，三用枪，第四器械预留位。 |
| 6 | 痰盂及水杯注水器 |
| 6.1 | 可旋转痰盂，安全卫生无死角，具有自动安全保护装置。可拆卸清洗消毒。 |
| 6.2 | 具有恒温水加热系统。 |
| 6.3 | 具有防碰撞安全保护装置，痰盂旋转时自动保护。 |
| 8 | 手术灯 |
| 8.1 | 采用感应式LED照明系统，多轴旋转。亮度范围≥7000-25000Lux；色温范围≥5700K-6900K。 |
| # 8.2 | 手术灯具备双颜色，分别是白色LED光和黄色卤素光，亮度和角度可调节。 |
| 8.3 | 控制方式：感应式控制，手动控制，自动程序控制三种。 |
| 8.4 | 具备灯椅联动功能，手术灯在治疗位时自动打开，移动或休息椅位时自动关闭。 |
| 9 | 医生座椅： |
| 9.1 | 含医生座椅1个，医生座椅的背部符合人体工学设计。 |
| 9.2 | 医生座椅滑轮配备专门的垂直向压力锁，只有负重时才可灵活移动，有效保护使用者防止滑倒。 |
| 10 | 交叉感染控制要求 |
| 10.1 | 牙椅整体材料优质、便于清洁消毒；所有常接触、易污染处可拆卸清洁，包括：医生治疗台器械搁架；痰盂等。同时配有可消毒的硅胶保护套。 |
| 10.2 | 具备手机机头、快接头、治疗台内部多重独立的防回吸设计，有效防止交叉感染的发生。 |
| 10.5 | 吸唾管线进入牙椅主机的接口处设有过滤网；过滤网易于取出及清洁冲洗。 |
| 11 | 配置要求 |
| #11.1 | 1组低速马达，内置水道，国际ISO标准接口。 |
| 11.2 | 1支原厂高速快插标准手机，低噪音持续运行，双重防回吸功能。 |
| 11.3 | 1支原厂高速快插小头手机，低噪音持续运行，双重防回吸功能。 |
| 11.4 | 1个原厂低速弯手机。 |
| 11.5 | 1个原厂低速直手机。 |
| 11.6 | 2套三用枪。 |
| 11.7 | 1套内置光纤洁牙机。 |
| 11.8 | 1套内置赛特立光固机。 |
| 11.9 | 具备牙椅一体式承重钢板底座，避免地面打孔。 |
| 12 | 其他 |
| 12.1 | 供电电压：220V 50Hz |
| 12.2 | 单向A.C.：50Hz |
| 12.3 | 供水：2.5-6.0bar |
| 12.4 | 承重量：≥165kg |