- 全可调咬合架

1.前伸髁导斜度可调节-10°至90°（鼻翼耳平面），-25°至75°（眶耳平面）侧方髁导斜度可调节为0°至30°（矢状面）。迅即侧移可调节0-1.5mm；后退位可调节 0-1mm；

2.前伸位/咬合抬高可调节0-6mm；

3.髁盒材质：金属材质；

4.三工位设计，每个工位三个橡胶支脚，正位放置；45度倾斜放置；倒置，人体工学的设计，方便技师操作；

5.正中锁设计，三挡调节，上下颌体分离、实现前伸侧方运动的同时保持上下颌体始终连接在一起、正中锁三挡，两侧各一个互不干扰；

6.可与半可调颌架、平均值颌架的下颌体部分均可通用，节省升级牙颌架的成本；

7.牙颌架可以与面弓直接对接，直接实现颌位关系转移，无需额外配件及步骤，无需转移台；

8.三点固位，磁吸式固位；

9.系统安装高度≥95mm。

- 热牙胶充填系统

1.热压器：

1.1携热器温度可调范围≥6档；

1.2携热器设定温度范围不小于100-350℃；

1.3携热器升温至设定温度所需时间≤1S；

1.4控温准确迅速加热、冷却时间≦4S；

1.5携热头螺母牢固锁紧，不易滑落；

1.6携热器无线脚踏控制；

2.回填笔：

2.1主机触摸屏调节温度，能显示实际使用温度使用；

2.2手柄带有LED显示工作状态；

2.3自动注胶，省时省力；

2.4使用牙胶棒，降低耗材成本；

2.5充填头360度任意旋转；

2.6隔热保护罩安全性高。

- 牙齿冷光美白仪

1.技术参数：

1.1、电压：220V频率：50Hz；

1.2、输入功率：160VA

1.3、电源熔断器规格：F2.5AL250V2

1.4、工作制：连续运行

1.5、使用期限10年

1.6、温升：灯头最大温升≤15℃照度

1.7、照度：灯头最低照度≥120000LX

1.8、辐射照度：灯头辐射照度48mv/cm2--200mv/cm2

1.9、最大工作噪音：≤55dB(A计数）

2、功能参数：

2.1、升级版光源传导系统由超过200,000根光纤组成，且经过特殊处理过滤并隔除所有有害的紫外线和红外线；

2.2、高中低不同光照强度设置功能，可满足各种染色牙齿的治疗需求，为患者量身订制专属的美白治疗方案；

2.3、单颗牙齿美白功能，可精准治疗特定变色牙齿；

2.4、先进的内置空气净化器，保障美白治疗环境更为清洁健康；

2.5、全新彩色触摸屏，流畅的触控体验和清晰的图片展示；

2.6、程序内置美白治疗方案提示功能，方便牙医根据患者需求进行治疗；

2.7、采纳大量治疗数据分析而设计的美白仪臂杆制动装置，方便牙医更精

准的调整灯头至最佳工作位置；

2.8、高强度LED光固化一体机，具有双波长输出功能，能够固化市面上的大部分牙科树脂材料；

2.9、治疗过程中的臂杆高度调节可通过触屏式控制面板进行控制。

- 牙科微动力治疗系统

- 1. 供水方式：自供水+外接生理盐水冷却

- 2. 马达最低转速≤100转/分钟，扭矩：2.5-3.5N.CM，抖动≤0.02mm、噪音≤45dB

- 3. 马达类型：直流无刷电机，含内喷水装置、高光LED灯（色温 5000-5500K）

- 4. 马达重量≤72g、直径≤21.7mm

- 5. 保护系统：无需外接水气管线，故障自诊与过载保护系统

- 6. 供应电压：BF 型电气安全设计，90-260V宽电压设计，频率：50/60HZ

- 7. 内置双气泵冷却系统，工作温升≤8℃。

- 8. 接口标准：符合 ISO3964 国际标准（YY1012）

- 9. 多功能脚踏：程序切换、正/反转、水开关控制、无级变速控制

- 10. 操控面板≥7寸 TFT真彩液晶触控显示屏、触控程序设置调节系统

- 11. 功能模式：微创拔牙、电动高速、电动低速三种模式，并有临床应用子菜单功能，全中文显示（破冠、修复、去龋等）。

- 12.手机出水量调节步进10%。

- 压力蒸汽灭菌器

1、有效内容积≥26升

2、托盘数量≥5个

3、蒸馏水水质自动检测系统时时检测, 并显示水质状况的电导率.

4、自动显示故障信息，自动报警误操作

5、脉动抽真空次数3次 预脉动真空

6、后持续真空干燥

7、控制方式，微机处理，全自动控制。

8、温度，134℃、121℃

9、温控精度，温度感应控制，±0.5℃

10、灭菌时间，3.5-5分钟

11、工作程序，≥3个可选灭菌程序

12、灭菌效果检测功能，有专门的 BD检测程序, 真空检测程序,可检查灭菌效果

13、LED数码显示,时时显示、温度、压力时间等

14、可连接外置打印机,打印存储数据及灭菌记录

15、能通过PCD检测

16、自动上水和自动排水,设备内无蓄水箱和管路不存任何废水.

17、水环式真空泵

18、最大真空度-0.95 bar

19、最大灭菌 压力2.1 - 2.2bar

20、可灭菌各种品牌的手术器械,腔镜等各种金属治疗工具、棉布织物等。

21、电源: 220V16A，≤2500W

22、自动安全门,电子门锁	设置过压保护安全阀，电子及机械双重锁设计安全可靠。

- 宫腔镜冷刀及配置附件

（一）总体要求

用于临床检查子宫腔内疾病和治疗。

（二）冷刀宫腔镜（细）

1、轻质不锈钢材质Y型镜体，符合人体工程学设计

2、 采用光学玻璃晶棒、光纤、光锥，柱状晶体排列技术，新型光学系统设计，高清分辨率。

3、工作长度：210 ±3%；

4、视向角 30±5%，视场角≥85°±15%

5、有效景深范围 3-100mm，

6、高透光度光纤，标准转换光缆接口。

7、器械通道孔径≥3.0mm，密封帽内置设计，自动闭合，无需单独开关，防止漏水。

8、喇叭口器械通道插口。

9、注液通道孔径≥1.0mm

10、外鞘直径≤7mm，出水口可360 度旋转

11、宫腔镜灭菌方法：满足高温高压灭菌或低温等离子灭菌方式。

12、配套手术器械：

12.1.可配合宫腔镜器械通道使用的器械：包括剪刀、活检钳、异物钳，电钩、电棒、及电铲，能满足各类术式的宫腔镜手术操作。

12.2.工作外径≥3.0mm,工作长度≥360mm符合手术操作需要的柔韧性强度

12.3. 360°可旋转手柄，最小化三拆卸(手柄、钳杆、钳芯)符合内窥镜清洗消毒灭菌要求。

12.4.手术器械采用高温高压消毒。

三、冷刀宫腔镜（粗）

1、Y字型宫腔镜，主体由钛合金制造，器械通道大于4mm，左右各有进水和出水通道，在使用外鞘时，有两路出水口，可在手术过程中，持续灌注和冲洗，保证手术视野清晰，蓝宝石镜面，柱状晶体排列技术。

2、工作长度：≥208mm。

3、视向角 12°、视场角≥60°

4、有效景深范围 3~100mm。

5、视场中心角分辨率≥2.52C/（°）、单位相对畸变 Vu-z：≤4%

6、显色指数 Ra：≥80。高透光度光纤，标准转换光缆接口。

7、目镜系统：标准目镜罩接口 Ø31.75±0.10mm，目镜和镜体呈 45 度角，连接摄像头后与器械操作区域有合理空间，操作时互不干扰。

8、最大插入部外径≤8.0mm，具备不带外鞘操作模式，自动磁片式阀体开关功能，独立直形环闭式器械通道，双重防漏密闭。

9、注液通道孔径≥1.0mm。

10、循环灌流功能：主镜体在不带外鞘1的工作场景下具有独立循环灌流功能，配合外鞘根据不同手术场景可行多种循环灌流操作。

11、外鞘：工作长度≥185mm，最小器械孔道内径≤8.0mm，头端具有 7 排≥侧孔，膨宫时能形成顺畅的循环灌流，可 360°旋转出水阀体，快速按式锁扣。

12、配合外鞘使用的专用闭孔器：工作长度≥220mm，最大插入部宽度≤8.2mm，头端流线型防损伤设计。

13、缝合器械：

13.1、可配合宫腔镜器械通道使用的器械：剪刀、活检钳、异物钳、电棒、打结器、三通冲洗器、直头持针器、弯头持针器等，能满足各类术式的宫腔镜手术操作。

13.2、工作外径≥4.0mm,工作长度≥360mm，符合手术操作需要的柔韧性强度

13.3、360°可旋转手柄，最小化三拆卸(手柄、钳杆、钳芯)符合内窥镜清洗消毒灭菌要求。

13.4、手术器械采用高温高压消毒。

宫腔镜冷刀及附件配置单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷刀宫腔镜（细）：包含鞘套、闭孔器 | 1套 |
| 2 | 配套手术器械： |  |
|  | 钩剪 | 1把 |
|  | 弯剪 | 1把 |
|  | 直剪刀（单动） | 1把 |
|  | 直剪刀（双动） | 1把 |
|  | 分离钳 | 1把 |
|  | 异物钳 | 1把 |
|  | 活检钳 | 1把 |
|  | 抓钳 | 1把 |
|  | 单极电棒 | 1把 |
|  | 电钩（直） | 1把 |
|  | 电钩（弯） | 1把 |
|  | 双极电棒 | 1把 |
|  | 双极电钩 | 1把 |
|  | 双极电铲 | 1把 |
|  | 单极电缆线 | 1根 |
|  | 双极电缆线 | 1根 |
| 3 | 冷刀宫腔镜（粗）：包含鞘套、闭孔器 | 1套 |
| 4 | 配套缝合器械： |  |
|  | 剪刀 | 1把 |
|  | 活检钳 | 1把 |
|  | 异物钳 | 1把 |
|  | 电棒 | 1把 |
|  | 打结器 | 1把 |
|  | 三通冲洗器 | 1把 |
|  | 直头持针器 | 1把 |
|  | 弯头持针器 | 1把 |