ICU二区神经肌肉刺激器技术参数

- 脉冲频率：1～110 Hz，允差±15%。

- ▲脉冲宽度：20～1000us，允差±15%。

- 脉冲幅度：负载阻抗为1KΩ时，输出脉冲幅度应≤99V。

- ▲脉冲幅度增量：输出脉冲幅度从最小到最大断续调节，每一档增量≤1V。

- 输出电流：在500Ω负载阻抗下，最大输出电流有效值≤50mA。

- 输出电流稳定度：在规定的负载电阻内，输出电流变化率≤10%。

- 刺激时间：在5min～60min内可调，允差±10%。

- 6个模式应用不同频率和脉宽，且同一模式下应用规律变化的频率和脉宽，而非恒定频率和脉宽。

- 主机重量＜300g，尺寸≤200mm×100mm×20mm，便于单手操作和便携转移。

- 锂电池的充电和续航时间：内置高性能充电芯片，充电≤4小时，满电后可持续工作≥6小时，且不受限于网电插孔的数量和位置，便于移动和放置。

- 电源：DC3.7V（专用锂电池）±10%。

康复科上下肢主被动训练器技术参数

- 设备功能

1.1用于对上肢运动功能障碍和下肢运动功能障碍的患者肢体进行主被动康复训练。

1.2设备应具有主动训练，被动训练，主被动训练，助力训练，等速训练模式。

- 转速康复器被动模式的转速可调节范围：5～60 r/min，调节步长为1 r/min。

- 康复器的转速变化率为不大于0.5 r/s2。

- 康复器上肢最大输出扭矩为9.2 N·m，下肢最大输出扭矩为16 N·m，具有三档助力调节。

- 康复器的阻力扭矩可调节范围：0～20档，分别对应0-20N.m的阻力扭矩值。

- 康复器训练时间可调节范围1～99min，步长1min。

- 康复器提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。

- 紧急保护措施：具有手动急停和痉挛保护功能。

- 监测到痉挛发生时，康复器作出保护动作，在5s之内停止运转，并自动转入反向低速运转。该功能默认为开启状态，可在参数设置时关闭功能。

- 痉挛等级可调。

- 康复器在正常工作时的噪声不大于60 dB。

- 高度可调节最大行程为130mm。

- ★中英文界面可切换。

- 具有语音互动功能，在治疗过程中提示及督促患者训练。

- ★肌张力显示：具有最低肌张力，最高肌张力，平均肌张力三种显示。

- 采用≧10.1英寸的彩色触摸屏操作显示。

- 具有自动换向，手动换向两种方式，自动换向时间可调。

- 训练结束会显示主动训练时间和被动训练时间，及主动训练里程，被动训练里程，能量消耗，痉挛次数，对称性，肌张力等信息。

- 标配不少于两种手部握具及手部固定带。

康复科神经和肌肉刺激理疗仪技术参数

- ★波形：双向方波。

- 脉冲频率：80Hz。

- 脉冲宽度：300μsec。

- 脉冲电量：＜8μC。

- 输出保护：单一组成部分故障，每个脉冲＜15μC。

- 电流输出：双强度电位，0-25mA峰值电流输出。

- ★重量：＜1.5kg（包装重量，含所有配件），可随身携带。

- 双通道输出，并可分别设置治疗强度。

- 体积小巧轻便，便于携带。

- 操作简单方便。

- 电流输出≤ 25mA，避免引起喉部痉挛。

- 安全锁功能：开始治疗30秒之后锁定治疗强度，避免治疗过程中触发电刺激调节导致意外损伤。

- 输出保护：任何单一组件具有短路保护。

电动起立床技术参数

- 控制方式：手柄控制。

- 外形尺寸（长宽高）：2100×1000×900mm，床面尺寸（长宽）：1800×600mm，床面离地高度：550mm，允差±50mm。

- 扶手桌面上下调节行程：0～400mm，允差±10mm。

- 扶手桌面倾斜角度调节范围：﹣3°～30°，允差±1°。

- 起立角度：0°～90°可调，级差1°，允差±5°。

- 脚踏板调整角度：内翻0°～30°，外翻0°～30°，背屈0°～20°，跖屈0°～30°，允差±3°。

- 操作台控制间歇起立时间：起立0～9s可调，级差1s。

- 治疗时间范围：0～60min，允差±10s。

- 配备4个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置床面上升，四个脚轮着地，升起脚踏四联动装置床面下降，四个脚轮升起锁止。

- 安全工作载荷：175kg，允差±10kg。

- 电动推杆最大推力8000N。

- 适用范围：适用于脑外伤、脑卒中等引起的下肢功能障碍患者康复站立辅助训练。

神经外科PT康复训练床技术参数

- 触感：产品表面及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺，无针孔、起泡、起皮、脱落和明显划伤。

- 外观：床垫外形饱满圆滑，缝合线迹上下吻合，线路顺直、整齐、平服、牢固、针距一致。

- 做工：滚口粗细均匀，缝合弧形流畅，叉角虎口平服。

- 外形尺寸（长宽高）：1900×1200×500mm，允差±50mm。

- 额定负载：≥135kg。

- 床面采用皮革，经久耐用。

- 适用范围：适用于脑外伤、脑卒中等引起的肢体功能障碍患者康复辅助训练。