注射泵（双通道）技术参数

- 注射泵需通过NMPA三类注册证；

- 整机使用期限≥10年，需提供证明材料；

- 双通道为主机一体化设计，无需额外配件，每个通道具备独立电源开关，使用时更节能；

- 注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5%；

- 速率范围：0.01-2000ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h；

- 快进速度范围：0.01-2000ml/h；

- 可自动统计多种累计量：

- 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推；

- 多种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式等；

- 支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）；

- 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术；

- 支持药物库，可储存不少于5000种药物信息；

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 压力报警阈值至少15档可调，最低可设置150mmHg；

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示；

- #具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- 信息储存：可存储不少于5000条的历史记录；

- 电池工作时间≥6.5小时；

- 防异物及进液等级IP44；

- 整机重量不超过2.8kg。

注射泵（四通道）技术参数

- 注射泵需通过NMPA三类注册证；

- 整机使用期限≥10年，需提供证明材料；

- 四通道为主机一体化设计，无需额外配件，每个通道具备独立电源开关，使用时更节能；

- 注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5%

- 速率范围：0.01-2000ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h；

- 快进速度范围：0.01-2000ml/h；

- 可自动统计多种累计量；

- 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推；

- 多种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式等；

- 支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）；

- 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术；

- 支持药物库，可储存不少于5000种药物信息；

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 压力报警阈值至少15档可调，最低可设置150mmHg；

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示；

- #具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液；

- 信息储存：可存储不少于5000条的历史记录

- 电池工作时间≥6.5小时；

- 防异物及进液等级IP44；

- 整机重量不超过2.8kg；

输液泵技术参数

- 整机使用期限≥10年，需提供证明材料；

- 输液泵需通过NMPA三类注册证；

- 支持输血功能，并提供证明文件；

- 可升级肠内营养液输液功能，并提供证明文件；

- 输液精度≤±5%；

- 速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h；

- 快进流速范围：0.1-2000ml/h；

- 可自动统计多种累计量；

- 多种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式等；

- 支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）；

- 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术；

- 支持药物库，可储存不少于5000种药物信息；

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 压力报警阈值至少15档可调，最低可设置150mmHg；

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示；

- #具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液；

- 具备气泡报警功能，支持最小50μL的单个气泡报警；

- 信息储存：可存储不少于5000条的历史记录；

- 电池工作时间≥5小时；

- 防异物及进液等级IP44；

- 整机重量不超过1.5kg。

病人监护仪技术参数

1、整机要求：

1.1 一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2 配置提手，方便移动。

1.3 ★≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。

1.4 屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5 显示屏可支持亮度自动调节功能。

1.6 屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.7 可支持遥控器无线远程操作监护仪。

1.8 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

1.9 安全规格：ECG、TEMP、IBP、SpO2、NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.10监护仪设计使用年限≥8年。

1.11监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。

1.12防水等级≥IPX2。

1.13整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

2、监测参数：

2.1 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

2.2 ★心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3 心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

2.4 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示。

2.6 支持≥20种心律失常分析，包括房颤分析。

2.7 QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9 提供SpO2，PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.12提供多种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

2.13无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260 mmHg。

2.14提供辅助静脉穿刺功能。

2.15提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名

3、系统功能：

3.1 ★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2 支持肾功能计算功能。

3.3 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

3.5 ≥1000条事件回顾，每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.6 ≥1000组NIBP测量结果。

3.7 ≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

3.8 支持48小时全息波形的存储与回顾功能。

3.9 支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.12提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

3.13 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.14支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.15动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.16提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

3.17可实现单独传输功能。