技术参数

- 血氧饱和度可检测范围包括：45%~100%；

- 脉率可检测范围包括：25~250bpm；

- 流量可设定范围包括：0.5L/ min~10L/ min；

- 氧疗时长可设定范围：0.5h~999h；

- 血氧饱和度：1%；

- 脉率：1bpm；

- 流量：0.5L/ min或1L/ min；

- 血氧饱和度：85%以上误差≤2%，70%~85%误差≤3%脉率误差≤3bpm (25~250bpm)；

- 流 量 ：0.5L/ min~3L/ min 误 差 ≤0.4L/ min ，4L/ min~7L/ min误差≤0.7L/ min， 8L/ min~10L/ min误差≤1L/ min；

- *固定流量氧疗模式：切换到人工模式，按照人工设定的氧疗时长，氧气流量进行氧气输出；

- *智能控制氧疗模式：可根据设定的目标血氧饱和度值自动调整输出的氧气流量值；

- 具备低电压报警、血氧饱和度偏离报警、血氧探头脱落报警、供气管路异常报警。