激光发生治疗仪技术参数
1. 420颗低能量激光器。
2. 激光波长：650nm±10nm。
3. 激光功率5mW/颗，误差±20%。
4. 脉冲频率：10Hz±0.1Hz。
5. 脉冲宽度：60ms±2ms。
6. 光输出功率均匀性± 20%。
7. 辐照不稳定度：≤10%。
8. 工作时间：1-99 min。
9. 可设置光照连续模式：脉冲和连续模式。
10. 设置分区光照时，使用3D模型选择分区，7个分区。
11. 使用年限≥10年。
12. 具备高精度传感器：可采集头皮温度及头皮油脂度显示在液晶屏上。
13. ≥7英寸触摸屏操作：可控制设备的开关，伸缩臂的上升/下降，显示文字的中英文选定。
14. 急停开关：具备急停开关，能有效急停。
15. 电动升降：可在上下方向电动升降，范围300mm，有效适应不同人群身高。
16. 左右旋转：可在水平方向旋转270度，适应不同空间下的各种位置治疗
17. 安全检测系统：贴近头皮开始光照，离开则自动暂停。
18. 语音提示功能：激光发射和暂停有语音提示。
19. 可选配：智能患者数据管理系统软件。
20. 智能检测一站式管理：实时检测头皮健康数据，将数据整理上传到云端，并可随时调取每位用户的使用情况，进行数据管理和研究。


CGF离心机技术参数
1. *离心系统内置恒温系统，保持内部恒温15-18℃的低温环境，避免血液样本受到热损伤。
2. 机器密闭设计和采血管套管保护放置设计，保证生物安全性。
3. *内置紫外线灯管净化消毒系统，在直径≤20cm离心腔内进行自我净化循环，运行时保持≥1000 rpm，时间≥5分钟，消毒完毕后自动打开密封盖。（提供第三方的检验报告）。
4. 全自动程序化自动变速程序系统。
从0-2700rpm ，需要20秒
	2700rpm 转速保持2 分钟
	2400rpm 转速保持4 分钟
	2700rpm 转速保持4 分钟
	3000rpm 转速保持3 分钟
从3000rpm-0，需要36秒
5. 预设CGF（高度浓缩生长因子纤维蛋白离心制造程序）及PRP（富血小板血浆离心制造程序）两种制备程序，一键式操作，CGF制备完全自动化。
6. 可同时使用 8个试管制备CGF，单试管制备容量为9 ml。
7. *离心腔、转子和试管保护套采用非金属材质，不含金属成分，转子采用空心和试管保护套放置设计，单点固定方便拆卸高温高压消毒；离心系统采用免维护DC 24V无刷马达设计，最高转速6500RPM士 2%。
8. 凝胶制备：可以把液态CGF在温度43至75度下制作成≥5种不同软硬凝胶形态，用于软组织填充、重力性皱纹治疗及凹陷性疤痕治疗。
9. 采用3种试管分别可离心出胶状、松散凝胶和液体三种形态的CGF，适用不同临床用途。
10. *离心机具有：转子转动受阻或超过负荷、电压过低、转子停止后密封盖未自动打开、马达驱动模块组件损坏、CGF制备程序错误、转子安装有问题，离心腔密闭不好等故障自动检测并显示功能。
11. [bookmark: _GoBack]无需添加任何外来物质，避免交叉感染。
12. 工作时最大噪音不超过57dba。
