放射科  医用显示器（3M）

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 屏幕尺寸 | ≥21.3英寸 LED背光 |
|  | 分辨率 | 分辨率=2048×1536（横屏）/1536×2048（竖屏），可以横竖屏转换 |
|  | 支持灰阶 | ≥4096 |
|  | 像素大小 | ≤0.2115 mm |
|  | 对比度 | ≥1500：1 |
| -  | 最大亮度 | ≥2000 cd/m2，提供CNAS认可的第三方机构出具的检测报告及查询链接 |
|  | 视角 | ≥170 |
|  | 响应时间 | ≤13ms |
| -  | 均匀性 | ≥85%，提供CNAS认可的第三方机构出具的检测报告及查询链接 |
|  | 医疗影像标准 | 完全符合DICOM3.14标准 |
|  | 亮度恒定技术 | 内置背光传感器监测背光亮度保证背光稳定，提供国家知识产权局出具的证明文件 |
| -  | 产品认证 | 产品完全取得CCC、CE、UL60601-1、FCC认证 |
|  | 售后服务 | 原厂保修5年，以保障产品在使用过程中能得到持续的售后服务支持 |

放射科  医用显示器（5M）

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 屏幕尺寸 | ≥21.3英寸LED背光 |
|  | 分辨率 | ≥2560×2048（横屏）/2048×2560（竖屏），可以横竖屏转换 |
|  | 支持灰阶 | ≥4096 |
|  | 像素大小 | ≤0.165 mm |
|  | 对比度 | ≥1200:1 |
| -  | 最大亮度 | ≥1200 cd/m2，提供CNAS认可的第三方机构出具的检测报告及查询链接 |
|  | 视角 | ≥170 |
|  | 响应时间 | ≤25ms |
| -  | 均匀性 | ≥85%，提供CNAS认可的第三方机构出具的检测报告及查询链接 |
|  | 医疗影像标准 | 完全符合DICOM3.14标准 |
|  | 亮度恒定技术 | 内置背光传感器监测背光亮度保证背光稳定，提供国家知识产权局出具的证明文件 |
| -  | 产品认证 | 产品完全取得CCC、CE、UL60601-1、FCC，FDA510（k）认证 |
|  | 售后服务 | 原厂保修5年，以保障产品在使用过程中能得到持续的售后服务支持 |

心血管四区  多参数监护仪

- 产品设计

1.1  模块化、插件式监护仪，监测功能模块支持热插拔

1.2  ★主机模块化多参数设计，≥2 个扩展模块插槽，支持多个参数同步测量

（提供制造商证明文件）

1.3  #监护仪标配触摸屏，夜光按键，方便操作

- 屏幕显示

2.1  彩色防眩液晶显示屏，屏幕大小≥12.1 英寸，分辨率≥800×600

2.2  波形显示通道数≥10，波形颜色与位置可调

2.3  #具备标准屏、呼吸氧合图、短趋势图、大字符屏、它床观察、NIBP 回顾、7 导同屏等≥7 种显示界面

2.4  360 度声、光双重三级报警功能，任何方向都可以观察到报警信息

- 监测功能

3.1  功能：心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏、双通道体温

- 心电规格

4.1  三/五导联，可选配十二导联

4.2  具有监护、诊断、手术模式，可抗肌电干扰、除颤干扰等

4.3  心率测量范围：成人：10 bpm～300 bpm；儿童和新生儿：10 bpm～350bpm

4.4  心率测量精度：±1% 或±1 bpm(取大者)

4.5  ★心律失常分析≥26 种（提供机器截图）

4.6  具有起搏分析功能，并在主界面显示其状态

4.7  具有≥5 通道 ST 段分析功能

- 呼吸规格

5.1  监测方法：胸阻抗法

5.2  呼吸率监测范围：0～150 bpm

5.3  呼吸率测量精度：±2 rpm 或±2% (取大者)

5.4  窒息报警：0～60s

- 血氧饱和度规格

6.1  抗运动、抗弱灌注

6.2  具有脉搏调制音功能

6.3  血氧饱和度测量范围：0～100%

6.4  血氧饱和度测量精度：±2%（70-100％，成人/小儿，非运动状态）

6.5 可升级高铁血红蛋白、碳氧血红蛋白、全血血红蛋白等高端参数（提供注册证）

- 脉搏规格

7.1  脉率测量范围：20 bpm～250 bpm

7.2  脉率测量精度：±1% 或 ±1 bpm， 取大者

- 无创血压规格

8.1  测量范围：成人 10—270mmHg ；小儿 10-235mmHg ；新生儿 10-135mmHg。

8.2  具有成人、小儿、新生儿分段过压保护功能

8.3  测量模式：手动、自动、快速

8.4  具有辅助静脉穿刺压力功能

- 体温规格

9.1  双通道体温监测，具有温差显示

9.2  测量范围：0～50 ℃

9.3  精度：±0.1 ℃

- 报警

10.1 360 度声光双重三级报警功能

10.2 L 型双报警灯，独立的生理报警和技术报警指示灯

10.3 具有护士呼叫功能

- ★数据存储（需提供食品药品监督管理部门出具的检测报告复印件）

11.1 ≥150 小时趋势图表存储与回顾功能

11.2 ≥128 组参数报警事件，以及报警时刻相关的参数波形存储

11.3 ≥128 个心律失常事件，以及每个事件的相关波形存储

11.4 ≥1000 组 NIBP 测量结果存储

11.5 具有全息波形回顾

- 联网功能

12.1 可通过有线、无线和混联方式联入中央机

12.2可连接病人数据管理与浏览软件，实现病人数据查找、分析及 A4 纸打印功能

12.3 可与科室现有型号中央监护工作站相兼容

- 电池

13.1 可插拔锂电池，电池供电时间≥210 分钟

- 记录仪

14.1 可选配内置记录仪，不占用插槽位

14.2 三通道记录，三档走纸速度可选

- 计算功能

15.1 具有药物浓度计算、通气计算、肾功能计算、氧合计算、滴定表显示、以及

血液动力学计算等≥6 种功能

15.2具有动态血压分析功能、心律分析功能（提供制造商证明文件）

- 质量保证体系

16.1 制造商具有 ISO9001、ISO13485 质量体系认证、CE 认证或 FDA 认证

16.2 制造商具有 ISO14001 环境质量体系认证

- 售后服务

17.1 提供免费安装培训服务，网点数量按科室要求配置

17.2 配件：每台产品不低于 2 套耗材