- 肾病四区  红外红光治疗仪

• LED 波长 红光 LED 峰值波长 640nm，误差不超过±8%；红外 LED 峰值波长 880 nm，误差不超过±8%。

• 脉冲频率：多个可选；脉冲频率误差不超过±5%。

• 治疗片输出功率密度范围：0mW/cm²~5mW/cm²，由小到大可调，误差不超过±20%。

• 定时：5-60min，每5分钟可随意设置

• 治疗片表面温度 ：治疗片表面温度不超过 60℃。

- 脑病科四区    听觉诱发电位系统

数据采集

数据采集时间：5.0-9000毫秒

速率：0.2-180/秒

A/D模数转换精度：16位

通道选择

通道：≥3通道

增益：1K-500K

高通滤波（Hz）：0.2-1000Hz

低通滤波（Hz）：5-10k Hz

刺激选项

测试耳机：标配头戴式耳机，插入式耳机，骨导耳机

刺激类型：短声或短纯音

掩蔽：白噪声

短声时长：100微秒

短纯音频率：125-8k

≥声强范围：0-131dB pe SPL；用户自定义nHL

VEMP测试

具备OVEMP和CVEMP功能

具有VEMP监控器

自动计算不对称比

平衡功能试验模块：有多个测试检查功能，可自定义测试程序。

配置要求：主机1套、头戴式耳机1副、骨导耳机1副、插入耳机1副、VEMP监视器1个、前置放大1个、图文工作站及打印机1套等。

- 脑病科四区  眼球震颤描记仪

- 主机接口：≥USB3.0连接 PC。

- 头动输入：≥8轴运动感应器

- 采样率：≥250Hz:用于甩头试验、VOR试验、视频记录/回放；≥172帧/秒用于凝视试验、眼偏斜试验、动态位置试验、耳石复位。

- 视频记录：30,60或者120 Hz用于甩头试验、凝视试验、VOR试验、眼偏斜试验、动态位置试验、耳石复位、视频记录/回放。

- 激光规格：波长≥ 600 纳米；校准：眼罩内置2束校准激光

- 眼球跟踪及视频记录：完整图像、眼睛图像、瞳孔图像。30,60或者120Hz-甩头试验、凝视试验，VOR试验，眼偏斜试验，动态位置试验，耳石复位、视频记录/回放、视频Frenzel眼镜（全图像）同步房间视频记录。

- 软件报告分析：二维结果分析、三维结果分析、十六进制图像。

- 配置要求：眼罩主机1套、眼罩固定盒1个、面垫1套、靶点1套、同步视频摄像头1副、图文工作站及打印机1套。

- 胸外科  病人监护仪

- 产品设计

  - 一体式监护仪，可用于监护成人、儿童、新生儿患者

  - 整机无风扇，低功耗，标配锂电池

  - * 具有配件收纳箱，便于配件的收纳管理，提供更大空间

- 屏幕显示

  - *≥12寸电容式触摸屏，具有多点触控手势操作，音量和屏幕亮度可通过上下滑动屏幕快速调节

  - 屏幕智能自动调节亮度，在各种光线环境下都能观察清晰

- 监测功能

  - 标配功能：心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏、体温

  - *可升级智能输液监护模块，实现输液滴速监控，在输液结束自动阻断并发生报警，提高输液时监护的安全性（需提供注册证证明文件）

- 心电规格

  - 具备3导、5导、6导心电导联切换功能，可升级12导心电

  - 具有扩展、监护、手术、ST模式，可抗肌电、除颤等干扰

  - ★心率测量范围：成人：10 bpm～300 bpm；儿童和新生儿：10 bpm～350 bpm

  - 心率测量精度：±1% 或±1 bpm(取大者)

  - ★心律失常分析大于26种

  - 具有ST段分析功能，≥5通道

  - 具备 ECG 多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测，具备智能导联脱落监测功能

- 呼吸规格

  - 监测方法：胸阻抗法

  - 呼吸率监测范围：0～150 bpm

  - 呼吸率测量精度：±2 rpm 或±2% (取大者)

  - *呼吸率及呼吸波形可通过脉搏波监测，适用更多人群，无须耗材

- 血氧饱和度规格

  - 测量采用连续、无创伤的脉动血氧定量法，抗运动、抗弱灌注

  - 可监测灌注指数PI，测量范围0.05-20%，能有效反应末梢循环的功能状态

- 脉搏规格

  - 脉率测量范围：25 bpm～300 bpm

  - 脉率测量精度：±1% 或 ±1 bpm, 取大者

- 无创血压规格

  - 测量范围：成10～270mmHg；小儿10～235mmHg；新生儿10～135mmHg。

  - 具有成人、小儿、新生儿分段过压保护功能

  - *无创血压具有手动、周期、快速、序列测量方式

  - 具有辅助静脉穿刺压力功能

- 操作方式

  - 触摸屏操作，支持鼠标、键盘操作

  - 支持中文输入

  - * 具备人工智能语音助手

- ★数据存储

  - 具备≥1600小时趋势图表存储与回顾功能

  - ≥2800个参数报警事件

  - ≥2800个心律失常事件

  - ≥2000组NIBP测量结果存储

  - 大容量数据存储功能，支持外部USB存储设备

- 记录仪

  - 可选配3通道记录仪，实现热敏打印；支持网络打印功能

  - 三通道记录，三档走纸速度可选

- 胸外科  呼吸康复训练仪

1. ★呼吸训练功能装置/壹套：设置0—10档吸气负压值，吸气负压值范围8cm水柱-58cm水柱。

2. ★振动排痰装置/壹套：1—4级不锈钢球产生低频振动呼气正压值；呼气正压值≥16cm水柱-≥28cm水柱。

3. 软件功能

3.1呼气流量检测至少包含：第一秒内呼出容积（FEV1.0）、用力肺活量（FVC）、FEV1.0/FVC、呼气峰流速。

3.2振动排痰至少包含：呼气有效次数、呼气振动频率、呼气气流正压。

3.3具有用户访问控制。

3.4呼气峰流速误差：呼气峰流速测量值与屏幕显示值的最大允许误差不超过±10L/min（±0.17L/s），或者读数的±10%，取两者较大值。

3.5呼气流量线性度：两次相邻测试流量的平均值误差的差值不超过两次测量最大值的5%。

3.6第一秒内呼气容积：第一秒内呼气容积测量值与屏幕显示数值的误差在读数的±10%及以内。

3.7用力肺活量误差：用力肺活量测量值与屏幕显示数值的误差在读数的±10%及以内。

3.8吸气峰流速误差：吸气峰流速测量值与屏幕显示值的误差在读数的±10%及以内。

3.9吸气流量线性度：两次相邻测试流量的平均值误差的差值不超过两次测量最大值的5%。

3.10深吸气容积误差：深吸气容积测量值与屏幕显示值的误差在读数的±10%及以内。

3.11吸气负压显示误差：吸气负压显示测量值与屏幕显示数值的误差在读数的±5cmH2O 及以内。

- 口腔科    牙科综合治疗台

- 按照人体工程学精心设计的舒适牙科椅，可以让患者处于方便治疗的位置，医生容易获取进入口腔开展诊疗的角度。 牙椅的专业设计能避免造成医生肌肉骨骼问题，减少医生反复性劳损的潜在风险，同时充分而舒适地支托患者。

- 治疗台侧箱和患者椅采用分体落地式结构，水箱不随椅位升降而同时移动，减少电机负载；同时患者椅升降时医生单元高度不变，避免医生操作繁琐。患者椅采用电动驱动升降，运行平稳，无震动。

- 地箱：采用内置式一体化地箱设计，无外漏管线。内有水及空气过滤器、水压及气压调节阀和压力表。

- 患者椅

4.1 椅面柔软光滑、易于清洁、不留卫生死角，采用高热传导材料制造，热量不会局部积累造成病人不适。具备内侧弧形扶手，给患者提供支撑。

4.2患者椅高度升降范围：最低可降至<430mm，最高可升至>700mm

*4.3患者椅采用多关节头枕，可快速进行上颌/下颌治疗位置转换.

4.4座椅提供机椅互锁功能，保证任一手机工作时，椅位及其他器械处于自动锁定状态。

*4.5患者座椅坐垫可根据患者的高度，灵活进行拉伸长度调节，可适应身材高或腿长的患者。

- 医生单元

5.1下挂式医生单元含5组器械位，器械尾管为光纤管线。

5.2医生控制面板有数码显示屏及LED指示灯，可显示各项操作参数以及进行多种程序的设置。可控制椅位，手术灯光开关及调光，马达正反转指示器，安全按键。

5.3具有2组医生程序, 8组程序椅位，满足临床医生操作体位，程序椅位可任意重新调节及保存。

5.4具备能够放置5个器械的器械架，包含医生用三用枪。

5.5医生侧控制面板及器械盘为悬臂式接在治疗主体，悬臂采用电控气锁功能，可自由精准定位医生单元高度。

5.6内置网络接口，方便实现数字化治疗台维护诊断，软件升级等功能。

#5.7配有2组时间计时器功能，满足临床需要时间观察的治疗，例如酸蚀计时，方便医生操作。

5.8具有一键清洁锁屏键，在清洁过程中可将所有功能按键自动保护锁定，安全可靠。

- 医生座椅：

6.1含医生座椅共1个。座部、背部符合人体工学

6.2座椅滑轮配备专门的垂直向压力锁，只有负重时才可灵活移动，有效保护使用者防止滑到。

- 器械配置要求：原厂高速快插手机4把；原厂低速气马达1套，含直手机1把，弯手机1把；原厂医师椅1套；原厂三用枪2套。