- 康复科   三维动态步态捕捉与训练系统

- 配备多个无线姿态传感器，方便快速安装；

- 配备无线测力系统，满足早期步态站立平衡训练，单侧负重训练

- 步态评估提供曲线、数值、图像、视频回放四种分析方式

- 步态评估可与标准值对比，查看患者的成长报告

- 评估数据支持本地储存，彩色打印，图片导出，Excel表格导出

- 步态评估支持三维多角度并行显示，自适应窗口大小，支持自动与手动控制回放，支持单帧定位、滑杆拖动、鼠标拖动三种分析方式

- 配备4.0蓝牙连接技术，安全无辐射

- 配备高清屏幕电脑，支持扩展至任意尺寸的投影、电视机

- 传感器具有低功耗设计

- 配备12米标准行走地贴，引导患者行走评估，方便医生标定行走距离

- 配备彩色打印机

- 临床用途：主要用于偏瘫患者步态评定和治疗。可以自动计算和记录步态数据，自动生产打印步态分析报告，提供不少于10种步态训练方案，进行步态训练。

- 心脏康复中心  上下肢康复机

1硬件方面：

1.1由电机驱动，可供患者进行上肢或下肢的肢体功能康复和训练；

1.2机身使用大于4英寸彩色显示屏,可直观显示时间、阻力、转速、痉挛等级、左右对称性等数据，操作简便既可触控控制，也可遥控器独立控制；

1.3采用大面积橡胶脚垫及全钢骨架设计，结构稳定、可靠；

1.4*采用24V直流有刷大扭矩电机，保证在人体安全电压下工作，运行及运动模式转换安静、平稳、流畅；

1.6 *语音提示功能，方便了解当前运行情况及设置情况；

1.7 *全方位防痉挛传感器保护，缓解痉挛，并避免使用时的二次伤害；

1.8 *内置智能芯片，自动识别用户使用状态并自动切换适合用户的操作模式；

2软件方面：

2.1*多种模式可根据病人力量情况自由转换；

2.2*痉挛判断等级可调，适应各类患者，保障安全及训练的有效性；

2.3*智能模式，可自动适应用户的主动或被动训练需求，无须人工操作干预，提供用户最佳的使用体验；

2.4主动训练时，阻力可调，并可根据运动速度的快慢，自动调节阻力大小；

2.5*具有对称性检测功能，训练左右肢体对称性及协调性；

2.6*具有智能痉挛识别程序，避免运动过程中出现不必要运动损伤；

2.7*识别出痉挛后自动反向运动缓解痉挛，保障患者安全及治疗的连贯性。

- 心脏康复中心  斜躺式功率车

- 操作面板： 大于7英寸LCD触摸屏；

- 使用者最大体重：150kg；

- *心电采集：具有心电采集功能，可在大屏上实时显示心电曲线图和心率值；

- *血氧采集：具有血氧采集功能，可在大屏上实时显示出血氧值；

- *血压采集：具有血压采集功能，可在大屏上实时显示血压值；

- 阻力功率：设备可产生0W-440W的阻力功率，精度可达1W；

- 阻力范围：0N-155N；