- 皮肤科   二氧化碳激光治疗机（点阵）

- ★激光器类型：美国原装金属封装射频激励的CO2激光器（需提供报关单）；

- 激光波长：10600nm；

- ★光斑直径：最小脉冲宽度：30us;

- 传输方式：7关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器，出光方式：垂直向下

- 脉冲重复频率：1Hz～3000Hz可调；

- ★光学图形扫描器及临床功能已获国家食品药品监督管理局注册审批。

- 图形尺寸：1～20mm，1～10mm，X轴、Y轴可调

- 扫描密度：F=50mm,0.15～1.65mm可调；F=100mm，0.3～3.3mm可调；

- 瞄准光系统：650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调。

- 控制系统：大于9寸的彩色触摸屏 （中英文界面），具有参数修正功能及升级接口、设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能。

- ★安全保护功能：激光器具有光闸保护功能，脚踏开关具有智能脚踏识别功能。

- ★开机自检：具有激光功率监测功能。

- 皮肤科  Q开关ND:YAG皮秒激光治疗机

- 激光工作物质：掺钕钇铝石榴石激光器

- 激光波长：1064nm /532nm

3.	★传输方式：7关节平衡锤式导光臂。

4.	★治疗手具：光电旋转手具，具有光斑直径、能量密度调节与显示同步功能

5.	★光斑直径：1064nm:2～8mm（8mm为平行光传输）

532nm:1.5～7mm（7mm为平行光传输）

6.	★脉冲宽度：4ns/4ns+4ns/900ps～2.5ns

7.	终端单脉冲输出能量：1064nm：100mJ-1200mJ

532nm：5mJ-400mJ

9.	激光瞄准：650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱可调

10.	★冷却系统：封闭内循环水制冷，外循环强风冷却，内置双过滤洁净装置

11.  控制系统：彩色触摸屏显示，具有参数修正功能及升级接口，主电源工作电压、冷却水温度、光斑计数、计时显示，故障语言显示及声音提示，密码设置、常用数据储存等功能。

12.	★安全保护功能：激光器具有光闸保护功能，脚踏开关具有智能脚踏识别功能。

- 皮肤科  紫外负离子皮肤治疗仪

- 紫外线中心波长在200nm~280nm范围内,峰值波长为253.7±3nm

- 紫外线强度1mw/cm2 ~ 5mw/cm2

- 负离子浓度≥3×105个/ cm3

- 喷筒可调节角度：可调节的角度≥20°

- 臭氧浓度＜2.0g/m3

- 外观：皮肤治疗仪的机箱为白色喷漆件或塑料件，表面整洁，无器械损伤、明显划痕等缺陷，标记清晰可见，操作和调节机构灵活、可靠，紧固件无松动；

- 皮肤治疗仪定时误差不大于设定值的±2%；

- 在正常工作状态下，紫外辐射源不会出现肉眼可察觉的闪烁现象；

- 在工作状态时，噪声应低于55dB（A）；

- 有效紫外辐射：皮肤治疗仪的紫外线强度1mw/cm2 ～ 5mw/cm2。对于UVC波段，紫外辐射强度误差不大于20%，紫外辐照剂量误差不大于±20%，最大不大于2J/cm2；紫外辐照强度均匀性不大于±25%，稳定性不大于5%；

- 非预期紫外辐射：波段nm：200～280；照射实际s：10-9～3×104紫外照射剂量3×10-3J/cm2。