- 泌尿外科  膀胱镜及配件

- 原装进口；

- 主机及摄像系统1套；

- 0度、12度、30度、70度观察镜各一支；

- 19Fr和22.5Fr管鞘及闭孔器各一套；

- 配套异物钳、活检钳各2套，可浸泡、蒸熏、高温高压及低温消毒；

- 连接桥、消毒盒、软管接头、密封帽、工作插入部件等附件；

- 服务：保修≥3年。

- 泌尿外科  纤维输尿管硬镜

- 标准输尿管肾镜1套：6°可视角，长度：430mm，头端8Fr.逐渐增粗，镜身9.5Fr.-12Fr，可高温高压消毒，斜目镜，内置光纤，2个侧面灌注口，1个6Fr.工作通道，可使用最大5Fr器械。

- 输尿管细镜1套：渐粗型，6.5/8.5Fr，视向角5度，工作腔4Fr，工作长度430mm，可高温高压消毒，斜目镜，内置光纤，2个侧面灌注口，工作通道，可使用最大4Fr器械。

- 配件：取石钳、活检钳，4Fr和5Fr各1套，工作长度530mm。

- 器械消毒1个。

- 服务：质保3年。

- 泌尿外科  纤维输尿管软镜

- 插入部先端外径≤4.9Fr。

- 插入部外径≤7.95Fr。

- 景深：2-50mm。

- 弯曲角度：向上≥275°，向下≥275°。

- 视野角：≥90°。

- 钳子管道直径≥3.6Fr。

- 服务：保修3年。

- 血透室  血液透析滤过机

- 原装进口血液透析滤过机；

- 用于慢性肾功能衰竭患者进行血液透析、在线血液透析滤过的治疗。

- 具备人机对话技术平台，支持中文、英文等操作界面；

- # 屏幕可旋转，旋转角度≥180°，屏幕>10英寸,彩色液晶触摸显示屏，具备屏幕保护界面；

- 8种UF程序和8种A/B液原液程序，可为患者提供个性化的透析方案；

- 除水方式：平衡腔+超滤泵

- 除水速度的设定范围0-5L/h，除水精度为±30g/h；

- 透析液流速可视可调，调整范围在0,100～800ml/min，且每100ml/min可调；

- 透析液温度设定范围33～39℃，误差不高于±0.3℃；

- 血液流速设定范围0，10～600ml/min；

- 支持联机配置置换液，置换液流量10～500ml/min，既能满足儿童、极低体重、心肺功能不稳定患者治疗个体化需求；又能满足高置换液量HDF治疗；

- 自动血泵滚轮间隙调整，可以适配各品牌血液管路，兼容各种透析液配方；

- # 配备预充废液联机排液口，支持预充废液联机排放，无需连接废液袋；

- 支持自动预充功能，；一键式自动密闭预充，减轻护士工作量

- #支持自动引血功能，全自动密闭式双向引血，符合感控及SOP要求；

- #支持自动回血功能，全自动密闭式双向回血，回血更彻底，同时避免过多的盐水回到病人体内；

- #自动排液功能可同时排空透析器膜内、膜外以及血液管路中的废液，有效减少污染源，降低医疗垃圾重量；

- 具有透析液流量联动血流量功能；

- #具有置换液流量联动血流量功能，具有一次性补液注入功能；

- 配备在线血压计

- 具有应急处置按键，可一键切换到安全的体外循环模式，以应急各种突发状况；

- 血压监测联动应急处置功能，当监测到患者血压异常，机器可以自动切换到安全的体外循环模式，为医务人员争取更多的抢救时间；

- # 动脉滴壶的液面可以通过屏幕进行调整；

- 静脉滴壶的液面可以通过屏幕进行调整；

- 配备细菌过滤器组件和细菌过滤器，可随时开展高通透析；并且具备细菌过滤器泄露检测功能，提高透析的安全性；

- 配备在线KT/V监测系统，辅助医护人员评估透析方案的合理性，了解患者透析是否充分，及时调整治疗方案；

- 支持热化学消毒和化学消毒，可采用柠檬酸、冰醋酸、次氯酸钠等消毒液进行消毒，热消毒时间<40min，消毒温度≥95℃，消毒结束后可自动关机；

- # 具备IHR联机消毒模式

- 肝素泵具有注射器脱落检测和注入速度异常检测，具有快速注入功能；

- 肝素流量范围0.0～20.0mL/h

- 肝素注射器可选用10ml、20ml、30ml规格的各品牌注射器；

- 配备电导度监测功能；

- 配备B电导度监测功能；

- 配备漏血监测器，采用红外线监测方式，报警范围50～500ppm；

- 动脉压监测范围-500～+500mmHg，精度±10mmHg；

- 静脉压监测范围-500～+500mmHg，精度±10mmHg；

- 跨膜压监测范围-500～+500mmHg，有跨膜压自动跟踪报警功能；

- 气泡传感器采用超声监测方式，能够检测到10uL以上的单独气泡或0.3uL以上的气泡，单位时间（5分钟）累计气泡达到规定值时报警输出（规定值：1、50、100uL的3个阶段）；

- # 配备显示治疗状态的高位四联指示灯，指示灯高度≥1.5m，可以直观的显示机器的运行状态；

- 配备人性化的旋转托盘，方便医护人员的操作；

- 配备B干粉筒支架；

- 配备A/B原液罐台,提高透析室的整洁；

- 配备消毒液罐支架，提高透析室的整洁；

- 配备备用电池，在停电后可同时提供血泵、注射泵、静脉压、动脉压、气泡传感器、静脉夹钳、显示屏等部件持续运转≥30min。

五、 血透室  血液透析机

一、一般规格和要求

1、具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉/浓缩液/也可连接中心供液系统。

2、10英寸以上彩色液晶显示屏幕，各角度均能便于观察彩色治疗信息；中文或英文面板和界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。

3、可进行可调钠曲线治疗，具有多种可选择的线性/梯级自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与超滤程序组合使用。

4、可进行可调超滤曲线模式治疗，具有多种可选择的线性/梯型自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与可调钠程序组合使用。

- *超滤系统为双容量平衡腔四腔室超滤控制系统，能达到零超滤。

- 透析液温度控制在35℃～39℃，可调。

7、电导度控制及保护：具备电导度监测、显示及超限报警功能。

8、透析液配制为容积式连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。

9、具备碳酸氢盐干粉自动配制系统，标配新型联机B粉接口，方便护士安装。

#10、清洗消毒程序：可进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒（80℃以上）除钙、除脂和消毒程序一体化进行；在进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒；热化学消毒时间≤30分钟。

11、全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统, 自检不可跳过。可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。

12、可使用通用型血路管和透析器等耗材。

13、有内置维修和故障诊断程序，具有治疗信号灯，有声光报警。

14、肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。

15、具有自动预冲程序。

16、具有动、静脉压力监测功能。

17、具有安全、灵敏的空气检测和漏血检测装置。

18、有透析液内毒素过滤器接口，可使用透析器滤过器（耗材）实现对透析液进行超纯滤过，提高治疗预后。

19、完全的水电路分离设计，单独水路控制系统，增加机器的安全性。

20、有数字化计算机信息网络接口，RS232C或RS422接口。

*21、在治疗过程中，机器进行周期性的压力测试，以提高治疗安全性。

二、组件功能

#1、标配血压监测组件，对血压、心率变化进行实时监测记录，数据可在屏幕显示。

#2、标配在线清除率（Kt/V）监测组件，可实时测量并图形显示清除率K值、Kt/V值和血浆钠值；能够评估病人透析效果（注册证中有标注）。

三、主要技术和性能规格要求

    - 血泵流速：15～600ml/min，精度±10%。

    - 血泵管路可调：血泵泵管管径2-10mm可调，可开展小儿透析，更能满足临床治疗个性化透析治疗需求

    - 肝素泵：流量范围0-10ml/h 并有大剂量追加功能。

    - 静脉压力监测范围： -50mmHg～+500mmHg，精度±10mmHg

    - 动脉压力监测范围： -280mmHg～+200mmHg，精度±10mmHg

    - 空气探测器采用超声探测原理，具有高灵敏度：大于1µL气泡无法通过，并具备液面调整功能。

    - 超滤率：0～4000ml/h，可调，精确度： ±1%；可实现零超滤。

    - 跨膜压监测范围 -60mmHg～+500mmHg 有跨膜压自动跟踪报警功能。

    - 漏血探测器为光学检测，采用红绿光双重监测，在透析液最大流量为800ml/min时，精度为漏血量≤0.5ml/min（Hct=25）。

10、透析液流量范围0--300—500--800ml/min,每100ml可调；

11、电源：电压230V（±10%）/50Hz下连续工作，能抗电磁冲击，高频干扰。在停电时机器能自动保存治疗参数、设定值和累积值。

12、随机设置内置不间断电源，断电时可自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据工作≥15分钟。

四、其他

- 具有CE或FDA及SFDA认证证书。

- 免费现场安装及提供操作培训、专门为工程师进行系统培训。

- 免费提供系统软件升级。

- 8年内保证仪器配件供应。

- 保修期三年。

- 神经外科  医用振动排痰仪

| 序号 | 技 术 参 数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ＊1 | 主机和推车可分离，方便单独使用。 |  |  |
| 2 | 叩击输出 | 双路输出, 穿透力不同，适合不同情况的患者 |  |
| *3 | 频率控制 | 10-60HZ，连续可调，电子数码管显示，微电脑控制，触摸按键操作 |  |
| *4 | 时间控制 | 1-60min，连续可调，电子数码管显示，微电脑控制，可自动停机按键操作 |  |
| 5 | 输出速度 | 600转/分-3600转/分 |  |
| 6 | 振动幅度 | 4mm-8mm |  |
| *7.1 | 技术标准 | 采用最新的2017年电磁兼容技术标准，并提供相关报告 |  |
| *7.2 |  | 程序可升级，有升级端口彩页可体现 |  |
| *8 | 叩击头 | AP210叩击头 | 直径70mm，聚氨酯海绵,适用于儿童或身体中小的敏感部位，与AP209叩击接合器相连，常用与儿童体位引流。 |
|  |  | AP212叩击头 | 直径100mm，软聚氨酯海绵组成，产生的作用力比AP229更为轻柔，常用于老年人或敏感病人体位引流。 |
|  |  | AP229叩击头 | 直径100mm，较硬滑面橡皮，当使用其边缘或形成某一角度时，可产生明显的叩击或叩击——振动联合效果。 |
|  |  | AP230叩击头 | 轭状，宽度140mm，有两个接触点，可用于病人胸、背和前后的两侧治疗。 |
|  |  | AP209叩击接合器 | 用于体位引流时从叩击头的整个表面获得完整的叩击效果，使面板产生的振动作用转变为叩击作用。 |
| *9 | 五种自动 叩击模式 | P1自动叩击模式 | 变频10-20HZ；适合手术后危重病人或敏感性病人 |
|  |  | P2自动叩击模式 | 变频范围15-25HZ；适合体质较弱，或瘦小病人 |
|  |  | P3自动叩击模式 | 变频范围20-25HZ；适合体质较好或需要治疗的病人 |
|  |  | P4自动叩击模式 | 变频范围20-30HZ；适合体质强壮或肥胖病人 |
|  |  | 自定义叩击模式 | 用户可按照自己的叩击经验设计叩击程序。 |