- 麻醉科  封口机

- 不小于7英寸彩色液晶触控屏，内置时钟和参数可以设置并具有自动储存功能；

- *可通过自带的彩色触摸控制屏对设备使用参数和需打印的操作者姓名、科室、物品名称、器械名称、锅号、锅次、灭菌日期、失效日期、批次代码进行设置或更改，同时由封口机打印相应设置内容。器械、科室、人员各能存储不少于24个相关信息。

- *带有自运行鉴定功能，能打印相关的日期，温度，压力，速度等参数。

- *电脑智能温度控制设计，工作温度60~220℃任意设置，温控精度±1%；预设4种常用温度，60、120、180、220度。

- 带有USB接口，可以将数据导入或者导出到电脑。

- 封口速度10 m/min，采用光控技术实现封口和打印自动检测；

- 封口宽度12 mm，封口指标符合标准《YY/T 0698.5-2009》的要求；

- 封口留边0～35mm可调；

- 具有中英文、数字以及符合《YY0466-2003 医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》的特殊字符打印功能，可满足卫生部要求的灭菌日期、失效日期、灭菌批次、锅号、锅次、操作人员姓名、科室名称、器械名称等各种打印功能。

- 麻醉科  卡式灭菌器

- *灭菌器具有欧盟CE认证及中国B级标准，用于眼科精密器械、超乳手柄、管腔类、腔镜类、实体类等耐高温高压手术器械打包灭菌和裸消灭菌。

- *控制方式：不小于 5寸彩色液晶触摸屏控制，图形可视化操作，中文显示，简单方便。

- *用户管理：内置灭菌记录和放行软件，二级权限管理，每位使用者均可独立设置操作账号和密码，符合CSSD集中管理的要求。

- 最大灭菌压力：不小于2.1bar

- *腔体：双腔体技术，无须等待可持续高速提供高饱和度水蒸汽。

- 预真空：具有预真空功能，负压值-0.95Bar.

- 最大脉动真空次数：4次脉动预真空 (灭菌开始前的预真空次数)

- *快速B级程序运行时间：小于等于21分钟（完整B级程序：含四次预真空、灭菌和干燥时间）

- 快速S级程序运行时间：小于等于11分钟（完整S级程序：含两次预真空、灭菌和干燥时间）

- *智能干燥：具有智能干燥传感器，节省干燥时间的同时确保干燥效果。

- 水质检测：电子水质检测，时时检测, 并显示水质状况的电导率，出厂电导率报警设定：≥40µS/cm报警， ≥65µS/cm报警强制更换蒸馏水。

- *门锁: 电动吸附门锁，一键自动开关。

- 有效内容积：不小于23 升。

- 灭菌盒： 2个（灭菌后关闭状态可保存6个月无菌）。

- *最大装载量：不小于9Kg器械或2Kg织物。

- 安全设置：自动检测故障自动显示故障信息，自动报警误操作。

- 过热保护装置：蒸汽罐内外设有2个热敏器件，如有超温现象自动立即停止加热。

- 存档功能：灭菌器电脑可以储存100锅物理检测报告（包括温度、压力、时间），支持无纸化存档，也可使用CF卡存储。

- 网络接口：具有两个网络接入端口。

- 麻醉科  低温等离子灭菌器

- 灭菌方法：过氧化氢低温等离子体灭菌技术。

- 灭菌剂：与本机型相匹配的过氧化氢灭菌剂。

- 注液方式：过氧化氢密封瓶插拔自动刺破防爆式。

- 灭菌周期：时间40分钟-65分钟（每种操作模式须定时）。

- 灭菌模式：大于等于三种可选择操作模式，每种操作模式均采用双循环，且每种操作模式均须达到灭菌。

- 操作界面：全中文显示。

- 灭菌技术：双循环加强模式灭菌技术。

- 灭菌腔体为铝合金方形腔体 总容积≥150L。

- 显示灭菌时间：倒计时。

- 灭菌记录：电脑打印注液量、压力数值。运行模式和灭菌过程、日期及故障信息等。

- 生物检测：具有中国CDC（中国疾病预防控制中心）出具的包括枯草杆菌黑色变种芽孢和嗜热脂肪杆菌芽孢灭菌效果的检测报告。

- 监测系统：必须具备灭菌各阶段压力及时间、日期和故障显示。

- 报警系统：具备过程监控报警装置，可以针对影响灭菌的最关键因素—真空度、器械表面潮湿程度和灭菌舱内H2O2含量，进行检测报警。

- 灭菌舱门：自动升降，防夹手。

- 灭菌极限：必须对内径≥1mm，长度≤4000mm的聚四氟乙烯软管和对不锈钢内径≥0.7mm，长度600mm管腔经半周期达到完全灭菌，并提供相关的国家级检测报告。

- 配置要求：真空干燥模块。